## Slide 1
康复工程技术
中南大学出版社

## Slide 2
第二章 假肢

## Slide 3
目
录
第一章 绪论
第二章 假肢
第三章 矫形器
第四章 步行辅具与轮椅
第五章 沟通与信息辅助器具

## Slide 4
学习目标
1. 掌握假肢的定义、种类和相应的结构。
2. 熟悉假肢康复组的组成。
3. 了解装配假肢的流程。

## Slide 5
第一节
概述

## Slide 6
某截肢者因车祸造成单侧小腿截肢，术后截肢者想要尽快恢复生活自理能力，回归家庭和社会，所以到康复医院进行假肢装配和相关康复治疗。
思考：
1. 为截肢者制定合适的假肢处方，需要考虑哪些方面的因素？
2. 截肢者从入院到完全康复回归家庭和社会需要哪些流程？
案例导入

## Slide 7
一、假肢的定义
假肢（prosthesis）：是指为了弥补截肢者或者肢体不全者缺失的肢体和功能，采用工程技术的手段和方法来设计制造和安装的人工假体。

## Slide 8
二、假肢的历史与分类
（一）假肢的历史
四肢对于人体非常重要，在人们的生活、学习、工作中发挥着巨大的作用。所以当一个人失去肢体或者肢体功能的时候，就需要找寻诸多手段来弥补其功能缺陷，假肢则是众多方案中尤为重要的一种。
1. 古代假肢 残疾和功能障碍在人类诞生初期就存在了，很早的时候，人类就用木棍等来代替失去的下肢或补偿下肢功能来行走。人们将残肢捆绑在木棍上来辅助行走。

## Slide 9
二、假肢的历史与分类
（一）假肢的历史
2. 传统假肢 20 世纪前半期，假肢技术迅速发展，以美国为代表的工业发达国家对假肢技术进行了大规模的研发，但这个时期的假肢仍然是以木材、皮革、铝板和钢材为
主要材料制作的。
3. 现代假肢 随着社会经济水平的提高和科学技术的发展，假肢技术也从低级向高级不断进步。为了提高假肢的实用性，人们利用各学科最先进的技术来制作性能更加完善的假肢。

## Slide 10
二、假肢的历史与分类
（一）假肢的历史
4. 假肢技术的新进展
（1）人工智能假肢：芯片控制的智能仿生膝关节，是假肢科技发展的重要成果之一，显著代表是奥托博克的智能膝关节系列产品。
（2）接受腔的计算机辅助设计与制造：从20 世纪80 年代开始就已经在假肢制作中应用，近年来随着软硬件水平的提升，装配效果也在逐渐改善。
（3）上肢假肢技术的发展：由于上肢假肢操作并不便利，使用率一直不高，近年来出现了更多手指可自由活动的肌电控制假手，提高了患者穿戴上肢假肢的热情。
（4）人工骨技术：骨植入假肢技术，又称植入式骨整合假肢，将人工骨植入人体，一端与残肢的骨骼相接，另一端与假肢相接。
（5）硅橡胶的更多使用：硅橡胶在假肢制作中的使用已经很多年，尤其是硅橡胶套在大小腿制作中的应用尤为广泛。

## Slide 11
二、假肢的历史与分类
A
1. 按结构分类
B
2. 按装配时间分类
C
3. 按驱动力源分类
E
5. 按假肢用途分类
D
4. 按假肢组件情况分类
（二）假肢的分类

## Slide 12
3
3. 钛合金 具有密度小、强度高、耐高温、抗腐蚀性优良、无磁性等优点，但价格较高。
2
2. 铝合金 密度较低，塑性较好，具有较高的强度，主要用来制作连接管、关节等。
1
1. 不锈钢 具有优越的抗腐蚀性能、较高的强度和硬度，主要用来制造假肢关节、对线部件和结构部件。
三、假肢的常用材料
（一）金属材料

## Slide 13
1. 聚乙烯
2. 聚丙烯
6. 皮革
5. 木材
3. 丙烯酸树脂
4. 碳纤维复合
材料
（二）非金属材料
三、假肢的常用材料

## Slide 14
四、假肢常用工具与设备
（一）常用工具
1. 测量工具 游标卡尺、直角尺、折尺、皮卷尺、钢卷尺、天平秤、内径尺、角度尺、髋规、水平尺、厚度测量尺、肢体游标卡尺、插高板、取形专用尺等。
2. 画线工具 普通画规、弧形画规、高度画规等。
3. 手工工具 锉刀（石膏锉、钳工锉、刃口锉）、扳手（单扳手、活扳手、套筒扳手、内六角扳手、扭力扳手、其他专用扳手等）、改锥（一字改锥、十字改锥、内六角改锥）、钳子（尖嘴钳、虎口钳、大力钳）、锤子（圆头锤、尖头锤、橡胶锤）、攻丝和套丝、手锯、打孔器、割管器、剪刀、壁纸刀、石膏模型修型工具（石膏锉、石膏调刀、石膏碗等），以及一些其他假肢专用工具。
4. 电动工具 热风枪、曲线锯、震动锯、手枪钻等。

## Slide 15
（二）常用设备
01
02
03
1. 钳工常用基本设备
2. 取形专用设备
3. 对线专用设备
4. 加热成型设备
5. 打磨设备
6. 缝纫设备
04
05
06
四、假肢常用工具与设备

## Slide 16
假肢康复组由临床医生、护士、假肢工程师、物理治疗师、作业治疗师、心理学工作者、社会工作者、职业顾问和截肢者本人构成。
（一）假肢康复组的组成
假肢康复组所有工作的最终目的是以截肢者为工作中心，帮助其尽快地完成残肢的萎缩定型，早期安装假肢，进行专业训练，抚慰心理上的创伤，早日回归生活、回归社会。
（二）假肢康复组的目的
在整个假肢康复过程中，康复组各成员应以截肢者为中心，充分发挥各自的专业知识和实践经验，最大限度地帮助截肢者达到康复目的，并回归生活。
（三）假肢康复组各成员的任务
五、假肢康复组

## Slide 17
六、假肢处方
假肢配置需满足功能、形态、美观、舒适、时效、耐久和费用方面的综合要求，而且往往这些要求之间是相互制约的。除了工伤、保险及一些伤害赔偿的截肢者之外，大多数截肢者安装假肢的费用主要由截肢者个人承担，所以假肢的费用往往会成为截肢者考虑配置方案时的基础条件，而我们需要做的就是在截肢者经济承受范围内为其制定最优方案。
（一）影响假肢处方的主要因素
1. 截肢部位
2. 残肢长度
3. 残肢的承重能力
4. 残肢的其他状况
5. 年龄和身体状态
6. 体重和活动水平
7. 生活环境
8. 穿鞋习惯
9. 职业需求
10. 经济能力和维修条件

## Slide 18
（1）患者基本情况：姓名、性别、身高、体重、年龄、住址、电话等。
（2）社会状况：患者职业或者费用来源。
（3）残肢情况：截肢时间、截肢原因、截肢部位、残肢长度、残肢情况（皮肤状况、肌肉力量、关节状况等）。
按照市场竞争程度
六、假肢处方
（二）假肢处方的基本内容和要求

## Slide 19
（二）假肢处方的基本内容和要求
（7）假肢结构：壳式或者骨骼组件式。
（6）接受腔：接受腔口形（例如大腿是四边形或者坐骨包容；小腿是PTB、PTK、KBM 等）；承重方式（插入式坐骨负重、全面接触承重等）；接受腔形式（单层树脂接受腔、双层树脂接受腔、软板材框架腔等）。
（5）假肢种类：上臂假肢、前臂假肢、大腿假肢、小腿假肢等。
（8）假肢零部件选择：包括髋关节、膝关节、踝关节、假脚、肘关节、腕关节、肩关节、连接部件等，需注明生产厂家和具体型号。
六、假肢处方
（9）假肢装配和训练过程中需要备注的特殊注意事项和要求等。

## Slide 20
1
1. 残肢条件的准备
2
2. 运动疗法
3
3. 心理治疗
  （一）假肢装配前
六、假肢处方

## Slide 21
01
1. 训练用假肢
02
2. 制定正式假肢处方
03
3. 正式假肢的制作
  （二）假肢装配中
六、假肢处方
4. 假肢终检
04
（三）假肢装配后
截肢者在使用假肢的过程中残肢及其他身体状况可能会出现一些变化，假肢也可能会因为老化和使用不当而出现故障，所以在截肢者回归家庭后的跟踪随访也是很有必要的。

## Slide 22
第二节
下肢假肢

## Slide 23
截肢者，男，50 岁，因糖尿病造成小腿截肢，术后4 周来到康复医院进行假肢装配和康复训练。截肢者身体其他状况良好，经济条件良好。
思考：
1. 应为其制定怎样的假肢处方？
2. 在该截肢者的假肢装配前后的康复训练过程中需要注意哪些情况？
案例导入

## Slide 24
一、下肢假肢的概述
（一）下肢假肢的种类
1. 按照截肢平面分类 足部假肢、赛姆假肢、小腿假肢、膝关节离断假肢、大腿假肢、髋关节离断假肢、半骨盆切除假肢等。
2. 按照假肢的功能分类
（1）术后即装假肢：截肢手术后在手术台上立即安装的假肢。术后即装假肢可加速伤口愈合和残肢硬化，减少残肢痛和幻肢痛，减少水肿，加快患者的康复速度、减少住院时间（图2-1）。
（2）训练用假肢：在术后2～4 周，伤口愈合后进行安装的假肢。其目的在于促进残肢水肿的消退和肌肉的萎缩定型，为尽快安装正式假肢做准备。同时还因为可加装平调方盘而使得力线的调整更为方便，以达到寻找最佳力线，使患者更好使用假肢的目的。
图2-1 术后即装假肢

## Slide 25
一、下肢假肢的概述
（一）下肢假肢的种类
（3）正式假肢：待截肢者残肢萎缩充分、完全定型并且力线调整完毕后进行安装的用于日常生活和工作的假肢（图2-3）。
（4）特殊用途假肢：用于特殊目的的下肢假肢，例如跑步用假肢（图2-4）、登山用假肢（图2-5）、滑雪用假肢（图2-6）等。
图2-3正式假肢
图2-4 跑步用假肢
图2-5 登山用假肢
图2-6 滑雪用假肢

## Slide 26
一、下肢假肢的概述
（一）下肢假肢的种类
3. 按照假肢结构分类 骨骼式假肢和壳式假肢。
（1）骨骼式假肢：由关节、连接件等作为假肢的中心轴来承担和传导力量，外部则用海绵或泡沫等软材料进行装饰包裹。当骨骼式假肢的各种零部件实现组件式生产之后，这些可以互换连接部件的假肢被称为组件式假肢（图2-7）。
（2）壳式假肢：又名外骨骼式假肢。这种假肢使用壳体来承重并传导力量，壳体的形状是根据人的肢体的形状来制作的，一般会使用铝、合成树脂和塑料板材等材料（图2-8）。
图2-7 骨骼式假肢
图2-8 壳式假肢

## Slide 27
（二）下肢假肢的结构
1
部分足假肢的结构
2
赛姆假肢的结构
3
小腿假肢的结构
4
膝关节离断假肢和大腿假肢的结构
5
髋关节离断假肢的结构
一、下肢假肢的概述

## Slide 28
二、下肢截肢平面与下肢假肢装配
因为假肢相关技术的进步，使得原来一些禁忌截肢部位的残肢也可以拥有较好的假肢适配效果，因此我们现在倾向在截肢手术时尽量保留残肢长度，尤其是遇到关节时，保留关节和截掉关节对患者后期的康复效果是有巨大不同的。另外，患者穿戴假肢行走时的能量消耗与残肢长度成反比。
根据不同的截肢平面，需要制定不同的假肢处方，装配符合恢复截肢者损失功能要求的假肢。下面以实际临床工作中常见的假肢分类来进行讲解（图2-20）。

## Slide 29
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
髋假肢由接受腔、髋关节、膝关节、假脚及连接部件构成，主要靠坐骨负重，靠髂嵴悬吊假肢，所以髋假肢的接受腔通常患侧是硬质材料（硬树脂或者板材接受腔），而健侧则使用牛皮或者软树脂制作，前侧使用带子拉紧，以达到充分包裹残肢、充分负重和良好悬吊的目的。
髋关节离断是通过髋关节囊的下肢截肢，对于这类患者我们通常为其定制髋假肢。
对于骶髂关节离断和大腿极短残肢的患者而言，同样需要装配髋假肢来代偿步行功能。但因为骶髂关节离断的患者坐骨缺失，所以需要残肢外侧下部分来承担体重，因内部没有骨骼支撑，所以在步行过程中会产生较大的活塞运动。甚至多数情况下需要靠肋骨来辅助支撑。大腿极短残肢因为截肢术后肌肉力量不均衡，会很容易出现残肢外展和屈曲畸形，对于假肢的外观和功能会造成很大影响。为了避免这种缺陷可选择在小转子下截肢，还可以在装配髋假肢时在大转子和髂嵴之间施加压力，一方面可以辅助接受腔悬吊，另一方面也可以增加侧方稳定性。

## Slide 30
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
髋假肢由接受腔、髋关节、膝关节、假脚及连接部件构成，主要靠坐骨负重，靠髂嵴悬吊假肢，所以髋假肢的接受腔通常患侧是硬质材料（硬树脂或者板材接受腔），而健侧则使用牛皮或者软树脂制作，前侧使用带子拉紧，以达到充分包裹残肢、充分负重和良好悬吊的目的。
髋关节离断是通过髋关节囊的下肢截肢，对于这类患者我们通常为其定制髋假肢。
对于骶髂关节离断和大腿极短残肢的患者而言，同样需要装配髋假肢来代偿步行功能。但因为骶髂关节离断的患者坐骨缺失，所以需要残肢外侧下部分来承担体重，因内部没有骨骼支撑，所以在步行过程中会产生较大的活塞运动。甚至多数情况下需要靠肋骨来辅助支撑。大腿极短残肢因为截肢术后肌肉力量不均衡，会很容易出现残肢外展和屈曲畸形，对于假肢的外观和功能会造成很大影响。为了避免这种缺陷可选择在小转子下截肢，还可以在装配髋假肢时在大转子和髂嵴之间施加压力，一方面可以辅助接受腔悬吊，另一方面也可以增加侧方稳定性。
（一）髋假肢（适合髋关节离断、骶髂关节离断、大腿极短残肢）

## Slide 31
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
大腿假肢由接受腔、膝关节、假脚及连接部件组成。接受腔的口型种类、悬吊方式和承重方式多种多样，膝关节和假脚的种类和功能也有很多，需要根据截肢者的具体情况为其制定合适的处方，具体的处方制定会在后边进行介绍。
大腿假肢适合于除了极短残肢和极长残肢之外的所有大腿截肢情况，但根据残肢长度的不同在假肢的装配过程中还是存在差异的。
（二）大腿假肢（适合于除极短残肢和极长残肢外的大腿截肢）

## Slide 32
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
膝关节离断是通过膝关节囊的下肢截肢，术后股四头肌、大腿后侧肌群及股骨髁部软骨等可得到较好的保留。儿童膝关节离断患者因保留了股骨远端骨骺线，其生长发育将不会受到太大影响。膝离断假肢由接受腔、膝关节（膝离断专用）、假脚及连接部件组成。因术后股骨远端端面及髁部软骨均可以较好地保留，所以可依靠残肢末端来承担身体的重量，而不必对残肢周围皮肤施加太多压力，承重效果很好，并且因为地面反作用力可通过股骨直接传导，患者在步行过程中会更容易获得本体感觉。我们通常选择用股骨髁上部凹陷部位来进行假肢的悬吊，只要定位准确，压力施加合适，悬吊效果会很好，并且不容易出现压痛的情况。虽然假肢的承重和悬吊的部位均在残肢的远端，但接受腔的整体高度还是建议尽量留高，通常我们要求做到会阴下2 cm 处，较长的接受腔长度是为了充分利用残肢较长的杠杆力臂，以实现对假肢更好的控制。
（三）膝离断假肢（适合于膝关节离断、小腿极短残肢）

## Slide 33
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
小腿假肢由接受腔、假脚及连接部件组成，适合于除极短残肢以外的几乎所有小腿截肢。小腿假肢的口型有很多，例如KBM、PTB、PTK 等，假脚的选择也很多，需根据患者的具体情况为其制定处方。
小腿截肢是经胫腓骨的截肢。对于理想的小腿残肢长度，存在一定的争论：一种意见认为残肢长度在12～15 cm 之间是最合适的残肢长度，再长也不会对控制假肢提供更多的帮助。而另外一种说法则认为应尽量保留较长的残肢长度，以达到对假肢更好的控制。
（四）小腿假肢（适合于小腿截肢）

## Slide 34
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
赛姆假肢由接受腔和假脚组成，接受腔和假脚之间没有连接部件，直接靠黏合剂连接。赛姆截肢是切除踝部，将足跟部皮肤包裹在小腿末端的手术（图2-21）。赛姆截肢后因其残肢长度较长，末端可完全负重，所以装配假肢后的步态效果很好，几乎与正常步态没有差异。另外踝关节上方的生理凹陷为假肢提供了很好的悬吊条件。但因末端膨大，再加上假肢的壁厚，外部美观性较差。
（五）赛姆假肢（适合于赛姆截肢）

## Slide 35
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
足部假肢有很多种。有类似于赛姆假肢靠末端承重，踝上悬吊的足部假肢，也有释放踝关节，充分发挥踝关节背屈趾屈作用的Bellman 半足假肢，还有硅胶半足假肢。可根据不同的足部截肢情况，选择相应的足部假肢。
常见的足部截肢包括皮洛果夫截肢、肖帕特截肢、利斯弗朗截肢。
（六）足部假肢（适合于各种足部截肢）

## Slide 36
三、安装下肢假肢前的康复训练
患者安装假肢前，需要对残肢情况进行检查：如对关节活动度、肌肉力量、残肢皮肤、血运情况、疼痛等方面进行检查，依此制定科学、系统的针对性训练。现对截肢患者常出现的几种疼痛种类、原因进行如下描述。
（一）残肢痛
残肢发生疼痛的原因有几种：幻肢痛、神经瘤、残肢循环障碍、残端骨刺等。无论是哪种疼痛都会影响假肢的装配，因此，需要确认疼痛的性质，根据不同的原因，采取恰当的手段进行治疗。
（二）残肢皮肤状态
残肢的皮肤与软组织之间应该保持一定的活动性和一定的紧张状态，皮肤状态的好坏对假肢的装配、控制、行走有很大影响。

## Slide 37
三、安装下肢假肢前的康复训练
（三）关节活动度的检查
关节活动度的测量非常重要，特别是大腿截肢患者的髋关节屈曲、外展挛缩畸形，影响大腿假肢初期屈曲角和屈曲内收角，小腿截肢患者的膝关节屈曲挛缩畸形，会使假肢无法装配。因此，需要正确地测量关节活动度。但是截肢术后，软组织固定性降低，容易产生移位、移动臂的骨性标志缺失等问题，给关节活动度测量造成一定的难度。以下介绍髋关节活动范围特殊的测量方（图2-25）。
对髋关节屈曲挛缩进行测量时：将髋关节伸展，测量骨盆出现前倾时的屈曲角度，也可以利用托马斯征检查进行测量（图2-26、图2-27）。

## Slide 38
三、安装下肢假肢前的康复训练
（四）肌肉力量检查
检查方法同一般的徒手肌力检查法。需要注意的是，残肢较正常的下肢力矩短，给残肢施加阻力相当于施加在健侧下肢的近端，容易过高估计残肢肌力。所以，应检查健侧同部位的肌力作为参照进行比较（表2-1）。

## Slide 39
三、安装下肢假肢前的康复训练
（五）残肢管理
1. 弹力绷带包裹 截肢术后残端的微小血管有渗血，加上肌肉活动减少造成的血液循环不良会出现残肢浮肿。为了控制这种现象，传统的做法是将残肢用弹力绷带加压包裹，同时，此方法也可以促进残肢定型，以便早日安装假肢。但其缺点是容易造成不良肢位，不能减轻残肢疼痛和幻肢痛等。

## Slide 40
三、安装下肢假肢前的康复训练
（五）残肢管理
2. 良肢位保持 截肢术后，由于残肢的肌力不平衡，很容易产生残肢的挛缩。大腿截肢时容易发生髋关节屈曲、外展畸形，小腿截肢时容易出现膝关节屈曲畸形。一旦发生挛缩畸形，矫正起来非常困难，不但对假肢装配造成困扰，也会影响步行效果和安全。为了预防挛缩畸形的发生，在卧床阶段要注意保持良肢位。无论在仰卧位还是侧卧位，髋关节、膝关节均应保持中立位，应避免髋关节屈曲、外展，膝关节屈曲（图2-30）。

## Slide 41
三、安装下肢假肢前的康复训练
（六）截肢术后的基础训练
进行基础训练的目的主要是：维持穿戴假肢所必需的良好的身体条件，尽可能地排除妨碍术后训练计划和假肢穿戴的各种因素。
（七）关节活动度训练
由于截肢原因的不同，截肢者身体状态各不同，在截肢手术后，特别是老年人，长时间卧床很容易造成关节挛缩。关节挛缩不仅影响假肢力线，也会影响假肢的形状和残端向假肢的力的传导。
（八）肌肉力量强化训练
为了维持残肢的肌肉力量，更好地控制假肢及行走，不但要进行残肢的肌力强化训练，还要积极地进行健侧下肢、上肢和腰腹部、腰背部的肌肉力量强化训练。

## Slide 42
四、下肢假肢处方
（一）髋关节离断的处方制定
髋关节离断者可以使用骨骼式髋关节离断假肢，由接受腔、髋关节、膝关节、假脚及连接部件构成。通常接受腔会选择用坐骨来承重，靠髂嵴来悬吊，患侧使用硬树脂或板材制作，健侧可使用软树脂或牛皮来制作。对线方面通常处于安全性的考虑会将膝关节后置，另外为了增加稳定性，也可以选择带有支撑期控制的膝关节（如承重自锁膝关节等）和带锁的髋关节。因为髋关节离断患者走路更多的是依靠身体的扭转来摆动假肢，所以为了减少步行中假肢受到的扭力，可选择安装在膝关节下方的扭矩式连接盘。

## Slide 43
1
残肢末端是否具有承重能力
2
残肢长度
3
活动水平
4
残肢基础条件
5
生活环境和工作环境
四、下肢假肢处方
（二）大腿截肢的处方制定

## Slide 44
四、下肢假肢处方
（三）膝关节离断的处方制定
膝关节离断假肢的接受腔通常采用双侧腔结构，内腔用软泡沫板制作，并将股骨髁上方的凹陷处填补平整，以方便患者穿脱；外腔用树脂制作，并且外腔通常要求上半部分为软树脂，下半部分为硬树脂，这样可以在保证接受腔强度的同时满足患者对坐立位舒适性的要求。在膝关节的选择上，通常需要选用膝离断专用四连杆膝关节，以减少大小腿长度不成比例带来的影响。而同样对于高龄或因疾病截肢的低活动等级的患者，也需要考虑选用手动锁膝关节。

## Slide 45
（四）小腿假肢的处方制定
在下肢截肢中，小腿截肢是最为常见的。在为这类患者进行处方制定时需考虑以下几个方面。
1
残肢长度
2
活动水平
3
残肢条件
4
特殊需求
四、下肢假肢处方

## Slide 46
四、下肢假肢处方
（五）赛姆假肢的处方制定
赛姆截肢残肢末端膨大，并具有良好的承重能力，而且一般的赛姆截肢后残肢会比健侧肢体短6cm 左右，在接受腔设计上可采用开窗式（穿脱方便）或者封闭式（更加牢固、耐用）。但需要在内层软接受腔的踝上部分填补平整，以方便穿脱。
（六）足部假肢的处方制定
（1）截趾、跖趾关节离断、经跖骨远端截肢等，只要残肢皮肤状况良好，一般都不需要装配假肢。穿着普通鞋，或者在鞋头内填充海绵或者棉花即可。

## Slide 47
四、下肢假肢处方
（六）足部假肢的处方制定
（2）经跖骨近端截肢与跖跗关节离断（利斯弗朗截肢），只要残肢皮肤状况良好，并且没有合并马蹄内翻足，则可以选用靴型假脚，或者采用硅胶定制的靴型假脚，可以达到与健足更高的相似度，也可以提供更好的舒适性。
（3）跗中关节截肢（肖帕特截肢）通常保留跟骨和距骨，踝关节可以保留一定的活动能力，但通常会伴有马蹄内翻畸形，并且残肢末端负重能力较差，所以在接受腔设计上多选用小腿部负重的设计方案。
（4）皮洛果夫截肢保留了跟骨和足跟部皮肤，末端承重能力良好，并且末端膨大有利于假肢悬吊，可选用开口式或封闭式接受腔。

## Slide 48
五、下肢假肢适配与检查
（一）接受腔的适配和检查
接受腔是假肢的重要组成部分，它与人体直接接触，发挥着包容残肢、承担体重、传导运动、传递力量的作用，所以接受腔的合适与否，对假肢整体功能的发挥起着至关重要的作用。在假肢装配过程中，经过了检查测量、取形、修形之后，我们就要对接受腔的适配性进行检查和判断。对于预期调整较小的接受腔而言，可直接制作树脂接受腔进行适配，而对于残肢条件复杂或者制作难度较大的接受腔而言，可先用石膏绷带或者塑料板材制作检验接受腔进行适配检查，修改完善后再进行树脂接受腔的制作。

## Slide 49
五、下肢假肢适配与检查
（二）试样前假肢的检查
当我们进行完工作台对线后，在交给截肢患者穿戴之前还应对假肢进行检查，尤为重要的是检查假肢的所有连接部件是否安全连接，所有螺丝是否拧紧，以保证患者尤其是初次装配假肢的患者不会出现任何因假肢自身原因而造成的安全问题。除此之外，还应对假肢的高度、各个面的对线进行最后的校准。

## Slide 50
五、下肢假肢适配与检查
（三）穿戴假肢
很多假肢在穿戴过程中也能够发现适配不良的问题。比如接受腔过紧则残肢穿入较为费力甚至无法完全穿戴到位；比如足部假肢选择开口接受腔时，若开口位置不对或大小不对都会导致穿脱不顺畅。通常因为在进行假肢穿戴前都进行了接受腔的适配工作，已经对接受腔的适配性进行了调整，如若在进行假肢的第一次穿戴时仍然出现了穿戴费力的情况，则很有可能是因为力线，或者高度的不合适造成的，例如假肢高度过高，会使患者重心很难转移到假肢一侧，造成穿戴困难。所以应该找到原因进行相应的调整。

## Slide 51
1
检查穿戴
2
检查残肢负重状态
3
检查残肢压痛和不适
4
假肢高度检查
5
假肢对线检查
五、下肢假肢适配与检查
（四）静态适配与检查

## Slide 52
五、下肢假肢适配与检查
（五）动态适配与检查
对于下肢假肢而言，经过工作台对线和静态对线之后，可请患者步行，并在步行过程中反复观察，与截肢者进行沟通，找到异常步态并做相应的调整。想要达到好的动态调整，应熟练掌握正常人的步态分期和特征，在对接受腔、关节及脚板的反复调整过程中达到最贴近正常步态的效果。但应注意有些异常步态是由于截肢者自身条件（如残肢相关关节畸形、健肢条件等）不佳造成的，对于这些情况应对截肢者讲明，并建议其多做相关锻炼，改善相关不良状态。

## Slide 53
五、下肢假肢适配与检查
（六）坐立位检查
坐立位检查对于穿戴假肢的截肢者也尤为重要，因为在他们生活中有不少的时间是采用坐立位的，所以保证他们坐立位的舒适性和便利性很重要。对于小腿假肢穿戴者而言，坐立位应检查后侧腘窝处以及肌腱通道的位置是否有压迫感，是否阻碍膝关节的屈曲角度。对于大腿假肢穿戴者，坐立位的检查主要包括接受腔前侧壁是否压力过大，阻碍截肢者弯腰，如果是M.A.S 口型接受腔还应检查坐骨是否可以滑出接受腔直接与椅面接触。

## Slide 54
五、下肢假肢适配与检查
（七）脱下假肢后的检查
以上检查都进行完毕并做好调整后，请患者脱下假肢，对残肢皮肤情况进行再一次的检查，理想的状态是残肢可负重区域都是深浅一致的微红，所有骨突和肌腱的位置不应有压红的状况出现，还要重点检查残肢末端是否出现红色甚至紫色的情况，如果出现则应考虑可能是接受腔末端有空隙造成的，应在下一次穿戴时进行重点检查。

## Slide 55
六、下肢假肢常用零部件
（一）功能性部件
下肢假肢的零部件包括功能性部件、连接部件、其他部件等。

## Slide 56
六、下肢假肢常用零部件
（二）连接部件
连接部件主要有管夹式连接部件、可调的层压支撑部件、接受腔连接部件、扭矩式连接盘、旋转连接器等。
（三）其他部件
其他部件主要包括假肢悬吊带、外装饰等。悬吊带主要是用于插入式假肢，辅助假肢悬吊，有皮带和布带之分。外装饰也有海绵和泡沫之分，海绵外装饰可根据患者健侧腿型进行打磨，相似度更好，但海绵老化较快；泡沫外装饰通常为成品，相似度较差，使用寿命较长。

## Slide 57
七、下肢假肢使用训练
（一）重心转移训练
（1）重心左右转移训练：双脚分开与肩同宽，躯干保持直立，重心逐渐移向健侧，再慢慢地移向假肢（图2-56）。
为了更准确地了解重心转移的情况，可用两个体重秤进行训练，并将体重秤上的数值作为视觉反馈加以训练（图2-57、图2-58）。

## Slide 58
七、下肢假肢使用训练
（一）重心转移训练
（2）重心前后转移训练：双脚分开与肩同宽，躯干保持直立，双脚均匀负重。健侧下肢向前迈出，足跟着地，身体重心随健侧下肢向前水平移动，假肢侧足尖蹬地，残肢向后绷紧，保持膝关节伸展。然后，重心后移至假肢侧，同时健侧下肢向后，回到原位，再次双脚均匀负重（图2-59～图2-61）。

## Slide 59
七、下肢假肢使用训练
（一）重心转移训练
（3）假肢侧在前的重心转移训练：首先假肢向前迈出一步，将重心充分转移到假肢上，同时屈曲健侧膝关节，然后再伸直健侧膝关节，将重心逐渐向健侧转移（图2-62、图2-63）。
（二）假肢侧单腿站立
将身体重心充分转移到假肢侧上，注意在躯干不出现侧屈的情况下，慢慢抬起健肢。开始时可以扶杠进行训练，逐渐增加躯干稳定性及假肢侧支撑、负重能力（图2-64）。

## Slide 60
七、下肢假肢使用训练
（三）假肢侧迈步训练
健侧下肢向前迈出一步，将重心逐渐转移向健侧的同时，假肢侧腿向前迈出并支撑体重（图2-59～图2-61）。
（四）健侧迈步训练
当患者能够将身体重心圆滑地转移到假肢侧后，将假肢侧向前迈出一步，练习健侧向前迈步并支撑体重（图2-62、图2-63）。
（五）平衡训练
通过训练强化患者对假肢的使用、操控，以及使用假肢维持平衡的能力，消除患者的恐惧心理。

## Slide 61
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
（六）迈步训练
当患者能够平顺地转移重心，掌握了控制假肢的方法之后，开始步行训练。但仍需注意由恐惧心理造成的异常步态，或是过度依赖平行杠和拐杖的情况。
（1）平行杠内步行训练：在平行杠内完成基本动作的训练后，练习在平行杠内的行走训练。
（2）改变步速、步幅等的训练：练习沿直线行走、使用节拍器按一定的节奏行走、绕障碍物行走等，提高患者的行走能力（图 2-68、图 2-69）。

## Slide 62
1
（1）坐下及站起训练：将身体重心移向健侧，躯干前屈，然后用健侧下肢支撑站起。
2
（2）上下台阶训练：先进行双脚上或下同一台阶的练习。
3
（3）上下斜坡训练：根据斜坡的角度可以选择正面上下和侧面上下两种方式。
4
（4）跨越障碍物：根据障碍物的高度和宽度，同样分成正面和侧面两种方法。
5
（5）拾物动作：健侧在前，假肢侧在后，健侧下肢支撑体重，假肢侧伸展膝关节从
地面拾起物品。
二、康复工程产品/ 辅助器具的适配
（七）日常生活动作训练

## Slide 63
第三节
上肢假肢

## Slide 64
患者，男，45 岁，身高 170 cm。十年前因事故失去双臂，残肢长度为右侧肘关节下 10 cm，左侧肘关节下 8 cm。残肢肌力活动度正常，神志清晰，无其他疾病。现为该患者安装假肢。
思考：
1. 该患者属于哪类截肢（按截段分）？
2. 建议患者装配何种类型假肢？
案例导入

## Slide 65
一、上肢假肢概述
（一）上肢假肢定义
上肢假肢（upper limb prosthesis）是指整体或部分替代人体上肢功能的人工假体。上肢包括手和臂，是人在生活劳动中最为依赖的身体组成部分。任何水平的肢体丧失都会给患者带来生活和工作上的困难及精神负担，尤其是对于双侧上肢截肢的患者，困难尤为明显，因此更加迫切地需要有好的假肢来代偿失去的功能。

## Slide 66
1
功能好
2
外观逼真
3
操纵灵活
4
其他要求
（二）上肢假肢的基本要求
一、上肢假肢概述

## Slide 67
二、上肢截肢部位的分类
（一）概述
上肢截肢可以发生在从手指到肩部的任何一个平面。按截肢部位分为手指截肢、掌骨截肢、腕关节离断、前臂截肢、肘关节离断、上臂截肢、肩关节离断、肩胛带截肢（图 2-82）。
上肢假肢的种类繁多，按假肢的功能可分为被动型上肢假肢和主动型上肢假肢（表 2-2）。

## Slide 68
二、上肢截肢部位的分类
（二）截肢部位与假肢
1. 手部截肢与手部假肢
（1）手部截肢：按截肢部位可分为指骨截肢、掌骨截肢。无论是手指还是手掌，截肢时都应以尽量保存残肢长度为原则，这不仅是为了保留更多的功能，还为了方便后期康复中假肢的装配。尤其是拇指，作为主要的功能指，人手 70% 的功能都是由拇指和示指、中指配合达成，所以更应该尽一切努力保留长度（图 2-86）。

## Slide 69
二、上肢截肢部位的分类
（二）截肢部位与假肢
1. 手部截肢与手部假肢
（2）手部假肢：手部假肢主要分为假手指和假手掌两类，临床装配处方如下：
若只缺少了小指和无名指，一般只影响部分抓握动作，对全手的功能影响不大，装配假手指，通过训练拇指、示指、中指与假手指的配合活动，可以最大程度恢复手部功能。
2. 腕关节离断和腕离断假肢
（1）腕关节离断截肢：腕离断截肢残肢长，远端膨大，大部分患者可以实现在桡骨远端进行悬吊，无须将假肢接受腔包容到肘关节上，这样几乎全部保住了前臂功能，大大减少了尺、桡骨旋转的限制，安装假肢后可以自主旋腕，但是会损失一定的外观。

## Slide 70
二、上肢截肢部位的分类
2. 腕关节离断和腕离断假肢
（2）腕离断假肢：根据腕关节离断截肢的特点，患者可以装配各种被动手和主动手，包括各种装饰手、索控手、工具手、肌电手。
3. 前臂截肢与前臂假肢
（1）前臂截肢：前臂截肢应尽量保留残肢长度，残肢越长，越可以充分利用残肢的力臂功能，特别是残肢越长其回旋能力越大。
（2）前臂假肢：前臂截肢同样适用多种主动假肢和被动假肢。
影响前臂假肢选择的因素主要有：肘关节的屈伸功能、残肢长度、残肢残留旋前旋后功能、皮肤肌电信号强度、双侧肩胛带—肩肱关节功能等。

## Slide 71
二、上肢截肢部位的分类
4. 肘关节离断和肘离断假肢
（1）肘关节离断：肘关节离断术后形成的残肢的髁部有利于假肢的悬吊，是一种理想的截肢类型。
（2）肘离断假肢：肘离断假肢适用于肘关节离断或者上臂长残肢（保留了上臂 85%以上），前臂极短残肢（残肢长度小于前臂 35% 以上）的截肢者。
5. 上臂截肢和上臂假肢
（1）上臂截肢：上臂截肢损失了肘关节，已经失去了上肢的大部分功能，因此在进行手术时应尽可能地保留残肢长度，保存下来的任何一点长度都有利于假肢的悬吊和控制，有助于上臂假肢的安装。
（2）上臂假肢：假肢的选择取决于残肢的长度、肌肉的功能及患者的体力和对假肢的了解。

## Slide 72
二、上肢截肢部位的分类
6. 肩关节离断和肩胛带截肢与肩离断假肢
（1）肩关节离断和肩胛带截肢：
①肩关节离断：行肩关节离断术时应尽可能地保留肱骨头，不仅有利于假肢的悬吊，从美观角度来讲，也可以保持肩关节的正常外形。
②肩胛带截肢：肩胛带截肢的范围包括肩胛骨和锁骨组成的上肢带及上肢所有组成部分。因此截肢部位的皮下即胸廓形成了一个陡峭的面，不存在运动部分。
（2）肩离断假肢：肩离断假肢适用于肩关节离断、上臂截肢残肢长度小于上臂全长30%（肩峰下 8 cm 以下）的截肢者。这类截肢者因为失去了肩部的运动功能，目前多装配装饰性假肢。装饰性和功能型的假肢都可以安装，应当注意的是，当安装功能型假肢时，对患者和康复小组的要求都是相当高的。

## Slide 73
三、安装上肢假肢前的康复训练
（一）弹力绷带的包扎
截肢术后两周残肢伤口基本愈合，由于残肢的血液循环低下，会出现残肢肿胀现象。解决办法之一是在残肢缠绕弹力绷带，改善静脉和淋巴液回流，减轻截肢术后残肢疼痛、肿胀，也可促进残肢早日定型。弹力绷带包扎时应采用远端紧，近端较松的方法，不要像止血带那样让中间部位缠绕过紧，反而会影响了静脉血液及淋巴液回流。每 4 个小时可以改缠绕一次，夜间可持续包扎。上肢正确的弹力绷带缠绕法如下（图 2-103）。

## Slide 74
三、安装上肢假肢前的康复训练
（二）残肢皮肤护理
截肢术后残肢皮肤应保持清洁和干燥，注意防止皮肤擦伤、水泡、汗疹和真菌或细菌的感染。
截肢术后手术创伤面积大，血液循环差，再加上术后需要使用弹力绷带缠绕，皮肤通透性差，皮肤易出现上述情况。一旦问题发生将影响肢体的功能训练，因此需要保持残肢的清洁干燥，具体做法如下：
（1）残肢部位每日睡前用手撩水于残端进行清洗，用干毛巾擦干，局部进行轻轻拍打。
（2）保持残肢套清洁干燥，每天至少更换一次，如出汗较多应增加更换次数。
（3）一旦残肢出现上述问题应积极采取措施，局部用外用药涂抹，视情况暂时减少或停止训练。

## Slide 75
三、安装上肢假肢前的康复训练
（三）关节活动范围训练
1. 肩关节活动范围训练 术后第 2 周，截肢者可采取坐位，开始肩肱关节外展、前 屈、后伸运动，以主动运动为主。如有关节挛缩，治疗师一手放于患侧肩峰处，一手置于残肢，缓慢用力扩大关节活动范围（图 2-104）。

## Slide 76
三、安装上肢假肢前的康复训练
（三）关节活动范围训练
2. 肩胛胸廓关节活动范围训练 术后第 2 天，截肢者可取坐位，主动做肩部上抬（耸肩动作）、肩胛骨外展（围绕胸廓向前移）和内收（围绕胸廓向脊柱靠拢）运动（图 2-105）。

## Slide 77
三、安装上肢假肢前的康复训练
（三）关节活动范围训练
2. 肩胛胸廓关节活动范围训练 术后第 2 天，截肢者可取坐位，主动做肩部上抬（耸肩动作）、肩胛骨外展（围绕胸廓向前移）和内收（围绕胸廓向脊柱靠拢）运动（图 2-105）。

## Slide 78
（1）训练只在无痛范围内进行，不可采用粗暴手法。
（2）体位避免频繁变动，能在同一体位运动的尽量集中。
（3）在该关节活动度全范围内进行。
（4）术后早期训练时间应每日进行 2 次，每次 10 分钟，每个运动方向 10 次。
三、安装上肢假肢前的康复训练
（三）关节活动范围训练
3. 训练注意事项

## Slide 79
三、安装上肢假肢前的康复训练
（四）肌力训练
截肢术后截肢者要尽快安装假肢，控制假肢要有足够的肌力。残肢肌肉在短时间内会出现萎缩，为避免残肢肌肉萎缩，术后 2 周应开始进行肌力训练。
上肢截肢者容易产生肩关节功能障碍。截肢者术后可以尽早开始轻柔的训练肩关节的外展、内收、前屈、后伸、外旋、内旋活动，以及上肢带的肌肉群运动训练。重点是肩关节主动外展和主动前屈的训练（图 2-106）。

## Slide 80
四、上肢假肢处方
（一）上肢截肢者的功能检查
在对上肢截肢者进行假肢处方时，首先应对截肢者进行安装假肢的功能检查与评估。检查与评估应使用统一量表进行（图 2-107）。

## Slide 81
四、上肢假肢处方
（二）上肢假肢的处方内容
在开具处方时一定要详细了解患者安装假肢的目的，充分考虑患者残肢的情况。如上肢各个关节的功能、患者的年龄、所从事的职业、对假肢外观和功能的要求。对于过高的期望应该给患者进行适当的解释，降低患者的预期，以免在假肢装配后形成巨大反差，造成患者不必要的心理负担。一个理想的上肢假肢，除了要求轻便、耐久、外观近似健肢外，还应当具有代偿正常上肢的基本功能。

## Slide 82
五、上肢假肢适配与检查
上肢假肢组装完成之后，要在康复医师、作业治疗师、假肢师的共同协作下，检查其是否可以正常操作，检查其在适配、功能、舒适和外观等方面是否满足设计要求。功能和舒适程度受到年龄、全身状况、截肢原因和部位、残肢情况、假肢部件的型号和质量、装配时间和质量、训练、患者使用环境的积极性、居住环境等因素影响。
通过适合性检查，不仅能使患者初步掌握操纵和使用假肢的方法，更重要的是发现和解决假肢制作和装配方面存在的问题，考核性能指标、舒适程度和外观质量。在适配检查中，要及时认真听取患者对假肢的评价和改进意见。只有终检合格的假肢才允许交付截肢者正式使用。

## Slide 83
装饰性手部
装置
被动型手部
装置
索控式假手
工具手
电动手
03
04
05
01
02
六、上肢假肢主要零部件
（一）手部装置

## Slide 84
六、上肢假肢主要零部件
（二）腕关节
它是手部部件与前臂部分连接的部件，有旋转和调节屈曲角度的功能。目前临床上有分别适用于装饰性、索控式和肌电假肢的不同类型的腕关节（图 2-113）。

## Slide 85
六、上肢假肢主要零部件
（三）肘关节
对于除上臂长残肢或肘关节离断以外的肘上截肢者，肘关节结构是重要的部件。肘关节分为装饰性肘关节（图 2-114）、索控式肘关节（图 2-115）、电动肘关节（图 2-116）。结构上有组件式肘关节和铰链式肘关节之分。装饰性肘关节用于装饰性上臂假肢和肩离断假肢。

## Slide 86
六、上肢假肢主要零部件
（四）肩关节
上肢假肢的肩关节用于肩关节离断假肢，起连接肘关节与肩部接受腔的作用，主要代偿肩部的屈曲、外展功能。主要类型有万向肩关节、外展肩关节、隔板式肩关节和万向球式肩关节（图 2-117）。

## Slide 87
六、上肢假肢主要零部件
（五）接受腔
上肢假肢接受腔是包容残肢的部分。它是人体上肢残肢部分与假肢连接的界面部件，对悬吊和支配假肢有重要作用。上肢接受腔基本要求如下：
（1）接受腔必须与残肢服帖，穿戴时无压迫、疼痛和不舒服等。
（2）能有效地传递身体及残肢的运动到假肢。
（3）接受腔要尽可能不妨碍残肢关节的运动，在假肢允许的负荷范围内，具有良好的支撑性，即有良好的抗弯、抗旋、抗扭等性能，以防止残肢在接受腔内转动、屈曲、发生活塞运动等。

## Slide 88
六、上肢假肢主要零部件
（六）背带系统
用于悬吊假肢的各种带状装置，包括背带、肩背带、上臂背带、围箍、8 字形背带、 9 字形背带、胸廓背带等。在索控式假肢中，背带系统通常和控制索系统融合在一起（图 2-118）。

## Slide 89
六、上肢假肢主要零部件
（七）控制系统
用于操控假肢的装置，常用的是索控系统和肌电控制系统。索控式假肢和混合型假肢中用于操控关节及假手活动的拉索系统有双重控制索、三重控制索两种，它们都能够控制肘关节锁定、肘关节运动、手部装置的开闭。肌电假肢和混合型假肢中用于操控关节及假手活动的肌电信号控制系统有单通道、二通道和四通道三种控制系统（图 2-119）

## Slide 90
六、上肢假肢主要零部件
（八）背带的选择与操作
背带的选择与操作要因人而异，除了能充分发挥残肢的残存功能外，还应综合考虑截肢者的既往习惯、性别、职业差异。同一种假肢往往有不同形式的背带，单一化会给部分患者造成操纵假肢的困难，因此，必须根据各个截肢者的不同情况，如肌力、操纵能力、耐受性等来修改设计方案，直至截肢者能满意地操纵假肢。对背带的基本要求如下：
（1）能将假肢可靠地悬吊固定在残肢上。
（2）截肢者佩戴后舒适，无压痛或不适。
（3）操作方便，力求减少操作使用时对衣袖的磨损。
（4）为操纵假肢提供力源。

## Slide 91
七、上肢假肢的使用训练
（一）上肢假肢的穿脱训练
上肢假肢的设计制作无论多么灵巧，如果没有截肢者的主观努力，或缺乏必要的功能训练，也将会有很大一部分人不会或不习惯使用。因此，上肢截肢者的功能训练对发挥假肢的代偿功能有着重要意义。训练中必须坚持因人制宜、先易后难、发挥截肢者特长的原则。
1. 索控式前臂假肢的穿脱训练 假肢穿戴时，应先穿上残肢套，将残肢穿入接受腔后再将健肢穿上肩背带。脱下假肢时，先将健侧肩背带脱下，然后再将残肢从接受腔中脱出。
2. 索控上臂式假肢的穿脱训练 单侧上臂截肢者借助于健侧手可以自行穿脱假肢。

## Slide 92
七、上肢假肢的使用训练
（二）上肢假肢的使用训练
1. 五种基本控制动作的训练
（1）肩胛骨外移控制动作：这是双侧肩胛骨围绕胸廓外移（离开脊柱）的动作，常与双侧肩关节前屈动作联合用于控制开手。
（2）升降肩控制动作：上臂假肢的三重控制系统中常以残肢一侧肩部下降运动作为肘关节锁的开锁动力源。
（3）肩关节屈曲控制动作：残肢侧肩关节的前屈运动是控制上臂假肢的主要动力源，残肢侧肩关节前屈时，健侧肩部应该保持相对静止，这样才能形成控制假肢所必需的牵引位移。
（4）肩关节后伸控制动作：肩关节后伸运动实际上是一个组合动作，它是由残肢侧肩关节的后伸与同侧肩胛骨围绕胸廓的前移组合的动作。
（5）前臂旋前、旋后控制动作：前臂残肢的旋前、旋后控制动作常用于腕离断假肢或长残肢的前臂假肢的控制。

## Slide 93
七、上肢假肢的使用训练
（二）上肢假肢的使用训练
2. 索控式前臂假肢的使用训练
（1）开闭手训练：前臂假肢的手部开闭分为两种：一种不屈肘开手，适合于远离躯干的工作，另外一种是屈肘开手，适合于近体工作。
（2）腕关节的屈伸和旋转动作的训练：腕关节的屈伸和旋转均为被动动作，需借助另一只手或他人的帮助。
（3）旋前、旋后动作的训练：对于前臂残肢长度较长并具备一定旋转功能的截肢者，可通过增设旋转机构，利用残存的旋前、旋后功能来控制前臂的旋转，还可利用前臂的旋前、旋后动作作为开手的力源。

## Slide 94
七、上肢假肢的使用训练
（二）上肢假肢的使用训练
3. 索控式上臂假肢的使用训练 与索控式前臂假肢相比，索控式上臂假肢的结构较为复杂，在操纵、使用上臂假肢时也具有一定的难度。因此，操纵假肢的屈肘、开手、闭手训练就显得尤为重要。截肢者只有在熟练掌握索控式上臂假肢的操纵方法后，才能准确、无干扰地完成各种独立的动作或某一联合动作。索控式上臂假肢操纵训练内容，除索控式前臂假肢所进行的训练项目外，还需增加屈肘和松锁的训练内容。训练使用三重控制索系统的假肢时，让截肢者处于站立位或坐位。训练截肢者下沉肩胛带，将肩肱关节向后伸，以此来控制肘关节锁。外展双侧肩胛带，控制开手。前屈肩肱关节，控制屈肘。训练时，要各个动作单独训练，然后再训练各动作的协调性。为了增加截肢者训
练的兴趣，可采用前述抓握物体的方法。

## Slide 95
七、上肢假肢的使用训练
（二）上肢假肢的使用训练
4. 肌电上肢假肢的使用训练 肌电假手由残肢肌肉活动产生的生物电流作为信号以控制假肢的动作。截肢者的残肢情况、关节活动度、肌力条件、肌电信号的状态直接影响肌电假肢功能的发挥，特别是肌电信号的状态更是至关紧要。因此，在装配肌电假手前，要对截肢者进行充分的残肢训练，主要是增大残肢肌力和活动范围的训练、肌电信号源的训练。肌电假肢使用训练具有如下特点：
（1）肌电假肢由于去除了控制索，截肢者不再用自身关节运动牵拉牵引索开手，使得手的应用空间增大了很多。
（2）由于肌电假肢控制随意性好，应注意训练快速闭手、取物与开手、放物功能。
（3）减少使用中错误动作的训练，某些假手的动作可能引起电极接触不良而不能引出正确的信号，不能开手或由于干扰信号过大而引起错误动作。

## Slide 96
谢谢观看