## Slide 1
康复工程技术
中南大学出版社

## Slide 2
第三章 矫形器

## Slide 3
目
录
第一章 绪论
第二章 假肢
第三章 矫形器
第四章 步行辅具与轮椅
第五章 沟通与信息辅助器具

## Slide 4
学习目标
1. 掌握矫形器的定义、不同的种类和相应的结构。
2. 了解矫形器康复组的组成。
3. 了解装配矫形器的流程。

## Slide 5
第一节
概述

## Slide 6
患者李阿姨被小儿麻痹症后遗症困扰很久，经人介绍准备安装矫形器，但她心中仍有许多疑问，你能为她做出解答吗？
思考：
1. 矫形器是什么？
2. 矫形器的生物基本力学功能与作用有哪些？
案例导入

## Slide 7
一、矫形器定义
矫形器（Orthosis）是用于改变神经肌肉和骨骼系统机能特性或结构的体外使用装置（GB/T 14191—93）。过去，矫形器的名称有很多，曾用名有夹板（splint）、支具（brace）、支持物（supporter）等，现在称之为矫形器。据文献记载，矫形器的历史最早可追溯到公元前 2700 年左右埃及用于骨折的夹板，以后由 Hippocrates、Galenus、Ambraise Pare、Nicolas Andry、Hugh Owen Thomas 等人开发了主要用于矫形外科疾患独创的矫形器。第二次世界大战以后，随着临床医学、康复医学、生物力学等学科的进步与发展，加上制作矫形器的原材料开发和技术工艺的进步，矫形器学（orthotics）有了显著的发展。目前，矫形器装配已由过去骨科治疗的一种辅助技术转变成为康复治疗中的重要方案，进而演变成为一种治疗，即矫形器治疗。它是针对患者先天或后天的神经肌肉骨骼功能紊乱的一种治疗，其治疗内容包括：患者评价，矫形器设计、制作、适配、修改等。

## Slide 8
二、根据矫形器分类
目前，矫形器的种类较多，其分类方法也有很多种，通常可以按发明人或发明地点分类、治疗的疾病分类、制造的主要材料分类、使用的目的分类、产品的状态分类、装配的部位分类。
（一）根据发明人或发明地点分类
1. 根据发明人命名 色努矫形器（Cheneau brace）（图 3-1）、丹尼斯·布朗矫形器（Denis Browne splint）（图 3-2）。
2. 根据发明地点命名 波士顿矫形器（Boston brace）（图 3-3）、密尔沃基矫形器（Milwaukee brace）（图 3-4）。

## Slide 9
二、根据矫形器分类
（二）根据治疗的疾病分类
根据治疗的疾病命名的有脊髓灰质炎后遗症用矫形器（小儿麻痹矫形器）（图 3-5）、马蹄内翻足矫形器（图 3-6）、脊柱侧弯矫形器（图 3-7）、骨折治疗矫形器（图 3-8）、股骨头无菌坏死矫形器（图 3-9）等。

## Slide 10
二、根据矫形器分类
（三）根据制造的主要材料分类
根据制造的主要材料命名的有塑料矫形器（图 3-10）、金属矫形器（图 3-11）、皮革制矫形器（图 3-12）、布制矫形器（图 3-13）、碳纤矫形器（图 3-14）等。

## Slide 11
二、根据矫形器分类
（四）根据使用的目的分类
根据使用的目的命名的有即装矫形器（quickly made orthosis）、 保护用矫形器（protective orthosis）、 稳定用矫形器（stabilization orthosis）、 减免负荷用矫形器（weight bearing orthosis）、功能用矫形器（functional orthosis）、站立用矫形器（standing orthosis）、步行用矫形器（walking orthosis）、夜间用矫形器（night orthosis）、牵引矫形器（traction orthosis）、功能性骨折治疗用矫形器（functional fracture orthosis）等。

## Slide 12
二、根据矫形器分类
（五）根据产品的状态分类
根据产品状态命名的有成品矫形器（prefabricated orthosis）、订配成品矫形器（custom-fitted prefabricated orthosis）、订制矫形器（custom-made orthosis）。
（六）根据装配的部位分类
根据装配部位可分为上肢矫形器、下肢矫形器、脊柱矫形器。1972 年，美国按照医师、矫形器师、治疗师、工程技术人员共同研究的结果，制定出了矫形器统一命名方案。1992 年，国际标准化组织（ISO）把上述命名方案确定为国际标准。

## Slide 13
A
1. 稳定和支持
B
2. 固定和保护
C
3. 预防、矫正畸形
D
4. 减轻轴向承重 / 免荷
E
5. 抑制站立、步行中的
肌肉反射性痉挛
E
6. 改进功能
三、矫形器生物基本力学功能与作用

## Slide 14
四、患者评估与矫形器处方
1. 患者评估 患者评估是指患者在接受矫形器治疗前，开具矫形器具体处方前的重要检查工作。矫形器师需要根据医师开具的患者诊断书结果，对患者进行矫形器设计与制作相关内容的确认与检查，特别是受累部位的功能检查，包括受累关节畸形或变形的确认检查，关节主动与被动的活动度检查（可以同健侧作对比），关节肌力的检查，关节稳定性的检查，以及受累身体部位皮肤的感觉、温度等情况的检查。
2. 矫形器处方 矫形器处方拟定工作是一个非常重要且比较复杂的工作，需要矫形器师具备一定的临床经验。为了提高矫形器处方的精准性，在条件允许的情况下，可以预先让患者试穿检验用的矫形器，以便清晰地观察到一些不确定因素，帮助完善矫形器处方的精准性。

## Slide 15
五、矫形器适配流程
A
1. 矫形器装配前的治疗
B
2. 矫形器装配
C
3. 矫形器初检
E
5. 终检
D
4. 矫形器的使用
训练
F
6. 随访和评价效果

## Slide 16
第二节
下肢矫形器

## Slide 17
患者王大爷脑卒中 6 个月后，左侧偏瘫，Brunnstrom stage- Ⅳ典型偏瘫步态，步行的时候左侧足前掌拍地，左下肢划弧步态，由于影响正常体态，王大爷变得自卑、自闭，并逐渐变得不愿与人交往，其亲属带其来康复中心，希望得到专业的建议和器械的辅助。
思考：
1. 此患者应用哪类下肢矫形器？
2. 在所选择的矫形器类别中，哪一种矫形器的预测效果最好？它的理由是什么？
案例导入

## Slide 18
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（一）基本概念
1
（1）外力：指人体与外界物体之间的作用力，其中包括了重力、地面反作用力、矫形器和肢体之间的作用力。
2
（2）静态力线：静态站立平衡时，地面反力的作用线便是人体静态力线。
3
（3）内力：人体的组织所受到的力。它包括骨骼、韧带、关节、肌肉。其中骨骼、韧带、关节受到的力是被动的，肌肉是主动的力。

## Slide 19
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（二）人体关节的转动运动与稳定
人的肢体受到力的作用，形成力矩可在某一平面内引起某段肢体围绕关节轴心的旋转运动，即关节运动。所受到的作用力可能来自肌肉收缩，即内力，也可能来自人体以外的力量，即外力。当人体关节轴的一侧的旋转力矩与另一侧的旋转力矩相等时，则关节处于力的平衡状态，即关节的稳定状态。正常人体关节的稳定是依靠关节囊、周围韧带、肌肉协调收缩保证的。一旦这种正常的稳定被破坏了，则必须依靠外力产生的力矩对抗关节的异常运动。

## Slide 20
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（三）人体关节的平移动
人体关节在剪切力的作用下可以产生平的移动。这种平的移动见于膝关节前交叉韧带损伤后。当膝关节承重时，膝关节的屈曲角度越大，则膝关节平的移动越大。为了能在屈膝位能控制膝关节的平移动，需要应用四点力系统矫形器（图 3-16）。这种矫形器要求严格地进行模塑，最好应用双轴的膝关节铰链。双轴膝关节铰链的运动特性比单轴膝铰链的运动特性更接近正常的解剖特性。

## Slide 21
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（四）骨与关节的轴向力
正常躯干、下肢承重来源于体重和地面的反作用力，是顺着躯干、下肢的长轴传递的。当脊柱、下肢骨折与关节损伤时可能引起病变部位的疼痛、畸形和支撑功能的丧失。为了促进病变的痊愈，减少疼痛，改进支撑功能，可以应用矫形器减轻其纵向承重。如带坐骨承重的 KAFO 可以免除下肢的承重。

## Slide 22
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（五）地面反作用力
地面反作用力只涉及下肢假肢与矫形器的设计装配问题。正常人步行中从足跟触地到足尖离地，髋、膝、踝关节的运动都会受到地面反作用力的影响。地面反作用力对髋、膝、踝的作用随着地面反作用力线与髋、膝、踝关节运动轴心的位置变化而变化。这种影响的力量是很大的，在单足支撑期，地面反作用力至少等于或大于体重。因此，在矫形器的设计中应该了解步行周期中不同时期地面反作用力对髋、膝、踝关节运动的影响。

## Slide 23
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（六）皮肤表面压力的均匀分布
矫形器因对肢体进行了矫正作用、固定作用和免荷作用，所以在许多情况下对肢体局部会施加很大的作用力，这种时候要求我们尽可能地减少皮肤表面的压强。通过力学原理我们知道，压强的减少可以通过增大受力面积和减少压力来达到。矫形器对于皮肤局部的压力，我们应尽可能增加接触皮肤的受力面积，避开骨凸起等压力容易集中的部位，并通过对矫形器力学的合理设计，增大矫正力的杠杆力臂，来尽可能用较小的力，达到需要的矫正力矩。为此，矫形器的压力部位，特别是在骨的凸起部位应当精确地进行模塑，并应用泡沫垫、硅凝胶垫等缓冲材料来使皮肤表面的压力分布尽量均匀。

## Slide 24
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（七）矫形器的力学原理
包括三点固定原理和液压支持原理（图 3-18）。下肢矫形器主要利用这两个原理。

## Slide 25
一、下肢矫形器基本生物力学原理
（八）下肢矫形器的功能与作用
下肢矫形器的适应证相当广泛。下肢矫形器的主要作用包括固定、矫正、免荷和补偿（图 3-19）。通过应用下肢矫形器达到：稳定关节或控制关节运动，改善下肢的运动功能；保护下肢的骨与关节，减少疼痛，促进病变痊愈；畸形矫正或关节置换术后功能位的保持；下肢长度不一致的补偿。

## Slide 26
二、常用下肢矫形器
（一）足矫形器
足矫形器（foot orthosis，FO）是各种矫形鞋垫、足托的总称，是下肢矫形器的基础部分。这里重点介绍模塑型带距骨支持垫的 UCBL 足托。
1. UCBL 足托 UCBL 足托（university of california berkeley laboratory foot orthosis，UCBL FO）（图 3-28）是应用热塑板材，按患者足部石膏模型模塑制成。它的功能是托起足的纵弓，矫正足前部的外展畸形、足跟部的外翻畸形，控制足部正常的位置。
2. 鞋内托 / 鞋垫 鞋内托 / 鞋垫（shoe insert/shoe insole）是用塑料、橡胶、EVA 泡沫、硅胶、海绵、皮革等材料制作的鞋垫都可称为鞋内托或鞋垫（之后统称鞋垫），这类材料软硬可进行选择，富有弹性，能有效改善舒适度，对界面的作用力具有很好的缓冲和控制作用。

## Slide 27
二、常用下肢矫形器
（一）足矫形器
3. 矫形鞋 临床上应用矫形鞋以应对轻度内外翻、足弓塌陷、行走时下肢内外旋明显等问题，又称病理鞋。矫形鞋可通过调整跖趾滚动边、内外翻垫、横弓垫、托马斯跟等方法，来对相应的病理步态进行矫正和控制。矫形鞋目前可以由国内外厂家进行个性化定制和半成品调整适配两种方式，可根据患者情况，由矫形器师进行选择。
（二）踝足矫形器
踝足矫形器（ankle-foot orthosis，AFO）是用于踝关节及全部或部分足的矫形器，国际简称为 AFO。

## Slide 28
二、常用下肢矫形器
（二）踝足矫形器
1. 全接触塑料踝足矫形器（total contact plastic AFO） 全接触塑料踝足矫形器多用聚乙烯板或改性的聚丙烯板为材料，以患者小腿、足部石膏阳模为模具，应用真空模塑工艺制成，具有与肢体全面接触性好、重量轻、易清洁、外观好、容易换鞋等特点。
2. 带踝关节铰链的 AFO
（1）结构与功能：背屈或者跖屈需要限制活动的情况，可适配带踝关节铰链的AFO。踝关节铰链的结构和种类很多，通过对铰链的选择和调整加工满足不同控制要求。这里首先要明确阻动和制动的两个概念。

## Slide 29
二、常用下肢矫形器
（二）踝足矫形器
3. 金属框架踝足矫形器（金属支条 AFO）结构特点 金属条踝足矫形器是一类传统的矫形器（图 3-71），作为一种传统工艺，目前临床应用不多。这里就简单介绍下其结构，金属框架的 AFO 由金属条、半月箍、环带、踝铰链、足蹬、鞋或足套构成。
4. 免荷 AFO 免荷性 AFO（weight bearing AFO）亦称为髌韧带承重矫形器（patellar tendon bearing orthosis AFO，PTB AFO）。按制造材料分为金属条型AFO 与塑料型 AFO ；按免荷的程度不同分为全免荷性 AFO 和不全免荷性 AFO。

## Slide 30
二、常用下肢矫形器
（二）踝足矫形器
5. 牵拉可调 AFO 这种矫形器可以对由于痉挛或者挛缩导致踝关节无法到功能位的情况进行牵拉，可在白天部分使用和夜间使用。拉伸带部分允许调整位置，以帮助不断改善或维持踝关节活动范围。这种矫形器对足部的控制很好，能促进脚部的矫正。
6. 软踝足矫形器 这是一类应用特殊的弹力纤维织物制造的软性踝足矫形器，品种很多，大部分是成品。
7. 油压踝足矫形器（oil damper AFO，Gait Solution Design），在这里我们介绍一款国际上的新型踝足矫形器，这款矫形器属于本书介绍的第二种踝足矫形器——带踝关节的矫形器中的一种。
8. AFO 的常规适配检查

## Slide 31
二、假肢的历史与分类
A
1.自由运动膝关节铰链
B
2. 可调膝关节角度的膝铰链
C
3. 后置轴膝关节
铰链
E
5. 支撑控制膝铰链（stance control knee joint）
D
4. 带锁的膝关节
（三）膝踝足矫形器（KAFO）

## Slide 32
6
6. 多轴心膝铰链（polycentric knee joint）
7
7. 单侧支条的 KAFO
8
8. 免荷性 KAFO
9
9. KAFO 的常规检查
二、假肢的历史与分类
（三）膝踝足矫形器（KAFO）

## Slide 33
二、假肢的历史与分类
（四）膝矫形器（knee orthosis，KO）
轻度的膝过伸伴有足部内、外翻时，踝足矫形器即可控制，重度的膝过伸则使用膝矫形器。除此之外，膝部矫形器对膝关节内、外翻及膝关节不稳定有良好的矫正和控制作用。若患者同时有明显的足部内、外翻问题，适配膝踝足矫形器。膝矫形器尽量适配合理的膝关节铰链，给予膝关节控制的同时，尽可能保持一定的屈伸范围，控制症状发展的同时，达到康复治疗目的。

## Slide 34
二、假肢的历史与分类
（四）膝矫形器（knee orthosis，KO）
1. 结构和特点 膝矫形器主要分两种：一种由塑料和金属铰链构成，另一种由高弹性的织物材料和膝铰链构成。
2. 功能和适应证 （1）膝过伸（图 3-86）和膝屈曲（图 3-87）的控制：轻度的膝过伸伴有足部内、外翻等情况的时候，一个对线适合的 AFO 可以进行控制，当膝过伸较重时，AFO 已无法控制，则需要使用 KAFO 或者 KO 来对膝关节的问题进行控制。（2）膝内、外翻的控制：一个设计合理的 KO 具有和 KAFO 类似的控制膝关节侧方稳定性的能力，临床上有许多的成品 KO，对于膝关节的侧方进行控制，甚至可以施加矫正力，进行矫正。其三点力原理和 KAFO 应用在膝内、外翻控制是类似的。
3. KO 的适配检查要点 KO 的检查要点可参见 KAFO 的检查要点。但需要着重注意以下几点。

## Slide 35
二、假肢的历史与分类
（五）髋膝踝足矫形器（hip-knee-ankle-foot orthosis，HKAFO）
1. 结构 髋膝踝足矫形器 HKAFO 以 KAFO 为基础，增加了髋关节铰链和骨盆带、骨盆架或者模塑骨盆座。
2. 髋铰链结构 髋关节铰链大体有单轴髋铰链和双轴髋铰链。
3. 骨盆固定装置 通常骨盆固定装置有骨盆带、骨盆架、模塑骨盆座几种，根据需要，设计适配的骨盆作用装置。
4. 适应证 （1）自由屈伸髋关节的 HKAFO 适用于矫正儿童的下肢旋转畸形。 （2）带骨盆带、环锁单轴髋铰链的 HKAFO 主要适用于需要控制髋膝踝关节的异常活动和预防髋关节脱位、半脱位。对于相应部位痉挛型的患者，也可应用于预防、控制髋关节的内收、内旋畸形。
5. HKAFO 的适配检查 （1）髋铰链屈伸转动中心应位于大转子最突起前方 10 mm、上方 20 mm（成年人数据，儿童可利用身高比例进行等比例变化）。（2）髋关节锁工作良好，开闭容易。 （3）骨盆装置适配良好，坐下时，患者腹股沟等位置无不适。 （4）HKAFO 其余检查要点和 KAFO 相同。

## Slide 36
二、假肢的历史与分类
（ 六 ） 交 替 迈 步 式 矫 形 器（reciprocating gait orthosis，RGO）
1. Louisana State University Reciprocating Gait Orthosis（LSURGO）和 Advanced Reciprocating Gait Orthosis（ARGO） 临床上这两种矫形器常适配于高位截瘫患者，故也叫往复式截瘫行走器。其儿童款设计，现已应用在脑瘫患儿的康复训练中。两者功能基本相同，区别在于 ARGO 的设计更为简便，并在膝关节处有帮助坐姿进入站姿的助力气弹簧，便于患者从坐位进入站立位。
2. Walkabout Walking System 基本机构为双侧的 KAFO，在大腿的内侧装有一个铰链，将双侧的 KAFO 组合起来，形成交替式的机构。其可以有效控制髋关节的内收、外展和内旋、外旋运动，借助于躯干的前倾和下肢的惯性，像钟摆原理一样完成交替行走。

## Slide 37
二、假肢的历史与分类
（七）髋矫形器（hip orthosis，HpO）
（1）结构特点：由模塑骨盆座、双侧双向轴髋关节铰链、双侧大腿箍环带构成。
（2）功能：能适应髋关节屈伸自由活动，控制髋关节的内收和内外旋活动，限制内收的角度是可以进行调整的。适用于痉挛性双瘫的脑瘫患儿，内收肌痉挛，改善剪刀步态。成人应用此款矫形器需根据临床处方，了解对于髋关节进行干涉的情况。

## Slide 38
二、假肢的历史与分类
（八）下肢旋转矫形器
大体有两种，一种是用弹力带制成，一种是由钢丝软轴索制成，上端与骨盆带或者腰带相连，下端与矫形鞋连接。利用弹力旋转矫正站立步行中的内旋或外旋畸形，内旋者下端固定在鞋的内侧，外旋者下端固定在鞋的外侧。例如脑瘫患儿在站立步行时多产生内旋，多数与腘绳肌、小腿三头肌、胫骨后肌等痉挛有关，常常采用下肢旋转矫形器予以矫正，患儿使用越早效果越明显，大龄患儿使用效果欠佳。

## Slide 39
二、假肢的历史与分类
（九）马蹄内翻足治疗用矫形器（图 3-91）
1. 丹尼斯 - 布朗足板 一款夜用型矫形器，由两个可调整角度的足板和长度调整的连接支条组成，可以改变足的外旋角度，对胫骨和股骨产生旋转作用。
2. Bebax 鞋 将皮质的鞋分为前足和后足两个部分，通过特殊的多方向铰链连接。允许方便和及时地根据畸形的情况调整铰链的角度，可以随着畸形的矫正程度不断调整，通过对距下关节的控制作用，对足部内翻和外翻畸形进行矫正（图 3-92）。

## Slide 40
二、假肢的历史与分类
（十）髋臼发育不良合髋脱位（半脱位）治疗矫形
脑瘫患儿由于下肢运动发育迟缓，下肢肌肉痉挛，异常的肌肉骨骼系统模式，和异常的站立力线容易导致髋关节的发育问题和髋关节脱位。这类矫形器的主要目的是早期固定髋关节在某些特定位置，这些位置在各个时段具有促进髋臼发育的作用（图 3-93、 图 3-94）

## Slide 41
二、假肢的历史与分类
（十一）股骨头无菌性缺血性坏死治疗用矫形器
股骨头缺血性坏死是一种儿童发育中股骨头血运障碍引起的股骨头骨骺部位全部或部分缺血性坏死，是一种自愈性疾病。保守治疗的原则是尽量将全部股骨头包容在无病变的髋臼中，尽量减少股骨头的承重，这样既可以缓解髋部疼痛，解除软组织痉挛，又能避免在股骨头的承重中塌陷、变形。

## Slide 42
第三节
上肢矫形器

## Slide 43
患者高某脑卒中早期，右侧偏瘫，肌张力低下，肌肉无法维持关节正常位置，现来装配矫形器。
思考：
此患者应用哪类上肢矫形器？
案例导入

## Slide 44
2. 适应证
3. 禁忌证
1. 功能
适用于上肢部分肌肉力量和功能缺失的情况，利用肢体残余的肌力来改善功能，如当手指和前臂功能丧失时，利用肩、肘关节的残存功能通过特殊机构设计来代偿重要的手部功能，提高日常生活的活动能力，从而完成写字、敲击键盘、进食等较为复杂的上肢功能。
不能稳定地保持坐位；颈部、躯干、上肢严重地丧失运动功能；严重的肌肉痉挛；有关关节挛缩畸形。
适用于肩、肘关节运动无力的患者（如颈髓损伤、C4 神经节残存的四肢麻痹、臂丛神经损伤、吉兰 - 巴雷综合征、肌肉萎缩、上运动神经元损伤等）。
一、上肢矫形器种类
（一）平衡式前臂矫形器
4. 发展
目前国际上体外骨骼装置的发展迅速，对于这类较为复杂的病例，体外骨骼装置是较为新的发展前沿，俗称体外机器人。

## Slide 45
功能是保持肩关节的外展位，一般肩关节功能位为外展 45°～80°，前屈 15°～30°，内旋约 15°，肘关节保持在约 90° 屈曲位。
俗称压肩支架，由金属条、肩胛压垫、胸压垫和一些带子构成。
习惯性肩脱位的患者几乎都是向前脱位，容易发生在肩外展、外旋运动时。
上肢有各种吊带用于预防和治疗一侧上肢的瘫痪。
1. 肩外展矫形器
2. 翼状肩矫形器
3. 肩脱位用矫形器
4. 上肢吊带
一、上肢矫形器种类
（二）肩矫形器（shoulder orthosis，SO）

## Slide 46
3. 软性材料肘矫形器 软性肘矫形器是用于固定和保持肘关节的功能位，限制肘关节的异常活动，可预防治疗肘关节软组织损伤和关节炎等。
2. 可动性肘矫形器（dynamic elbow orthosis） 当肘关节需要一定程度保护的同时需要尽可能地减少肘关节活动限制的时候，应用可动性肘矫形器。
1. 固定性肘矫形器（static elbow orthosis） 应用热塑塑料板模塑成形或低温热塑板制成。
一、上肢矫形器种类
（三）肘矫形器（Elbow Orthosis，EO）

## Slide 47
3
3. 带插口的持物器
2
2. 动态腕手矫形器（dynamic wrist hand orthosis）
1
1. 腕手固定矫形器（static wrist hand orthosis）
三、假肢的常用材料
（四）手矫形器（HO）

## Slide 48
01
02
03
05
06
手指指间关节矫正矫形器
橡皮筋式 IP 伸展辅助矫形器
拇指外展矫形器
圈簧式 IP 伸展辅助矫形器
钢丝架式 IP 伸展辅助矫形器
三、假肢的常用材料
（五）手指矫形器（finger orthosis，FO）

## Slide 49
1. 矫形器名称 为统一命名，便于沟通，按照国际标准来进行命名，如腕手矫形器（WHO）、手矫形器（HO）等。
1
3. 生物力学控制的要求 影响和控制的关节部位、运动方向、运动角度等。
3
2. 应用矫形器的目的 稳定；保护；预防、矫正畸形；减轻痉挛。
2
4. 矫形器主要部件、材料选用要求 例如在腕手矫形器处方中应写明是塑料的，还是金属制作。
4
二、上肢矫形器适配流程
（一）上肢矫形器处方

## Slide 50
二、假肢的历史与分类
（二）矫形器的制作
按照矫形器处方要求制作矫形器，制作时间视情况一般在 1～14 天，矫形器处方设计中应合理考虑矫形器制作时间，以保证矫形器治疗的时效性。低温热塑板工艺和预制半成品及成品的上肢矫形器通常制作时间和调整时间较短，在上肢矫形器中也正在更加普遍地应用。定制类的上肢矫形器如定制的可动肘关节肘矫形器，通常需要 2～7 天的制作时间。
（三）矫形器的调整和检查
上肢矫形器特别是腕手矫形器、手指矫形器的功能非常细致，需要进行耐心的调整和检查工作。如动态腕手矫形器的检查要点如下： （1）腕关节是否保持处方要求的背伸角度。 （2）矫形器前臂部的长度是否约为前臂长的三分之二。 （3）动态腕手矫形器的设计功能，腕关节和指间关节活动角度是否符合处方要求。

## Slide 51
二、假肢的历史与分类
（四）上肢矫形器的临床效果评估
上肢矫形器的临床效果评估和矫形器的评估大体类似，需要医生和康复治疗团队会同矫形器师共同对矫形器的临床效果进行评估。对矫形器是否符合处方要求，处方中设计的矫形器功能是否改善，矫形器材料、重量、日常使用等情况都需要进行综合的评估，并对提出来的问题进行修改和解决。

## Slide 52
第四节
脊柱矫形器

## Slide 53
田某，女，14 岁，特发性脊柱侧弯。病理资料如下：S 形侧弯（腰左凸 24°，顶椎位于 L2/3，胸右凸 32°，顶椎 Th8），脊柱柔韧度良好，旋转度：胸部 2 度、腰部 1 度，Risser 征：4，King Ⅰ，轴线偏离：1 cm。第一次装配矫形器。
思考：
1. 选择何种脊柱矫形器？
2. 生物力学的设计如何？
案例导入

## Slide 54
一、脊柱矫形器种类
脊柱矫形器是指覆盖于颈胸腰骶脊柱节段的矫形器，旨在限制颈胸腰骶椎的运动，减少颈胸腰椎及其周围肌肉韧带负荷，提高其稳定性，并改善躯体对其周围肌肉的控制，达到缓解疼痛，促进受损组织的愈合，其功能可总结如下：躯干支撑（trunk support）、躯体制动（trunk immobilization）、脊柱对线恢复（restoration of spinal alignment）、缓解局部压力（relief pressure）、保暖性（heat retention）、安慰剂效果（placebo eff ect）。根据所覆盖的脊柱节段的不同，可分为骶髂矫形器、腰骶椎矫形器、胸腰骶矫形器、颈胸腰骶矫形器、劲矫形器、颈胸矫形器；根据制作材料性质的不同，可分为硬性矫形器和软性矫形器。

## Slide 55
二、脊柱矫形器的装配及临床应用
（一）骶髂矫形器（sacro-iliac orthosis，SIO）
骶髂矫形器是指用于控制骶髂部位活动、提高骶髂关节稳定性的矫形器，主要用于骶髂关节相关的疾病。根据制作材料性质的不同，可分为软性、硬性骶髂矫形器。
1. 软性骶髂矫形器（fl exible sacro-iliac orthosis，F-SIO） 又称为软性腰围（Corset），
被应用于医疗保健领域，治疗由各种原因引起的腰痛症。其原理主要通过全接触式向躯体提供一定的压力，限制脊柱节段运动，并通过提高腹内压，减轻脊柱及其周围肌肉、韧带的负荷，从而达到缓解疼痛、促进组织愈合的目的。
2. 硬性骶髂矫形器（rigid sacro-iliac orthosis，R-SIO） 硬性骶髂矫形器是指用钢条或铝条根据人体形状组装而成的金属框架式骶髂矫形器。此类型矫形器具有更强的支撑和制动功能，常见的有模塑式骶髂矫形器（custom-molded plastic sacro-iliac orthosis，CMP-SIO）。

## Slide 56
二、脊柱矫形器的装配及临床应用
（二）腰骶矫形器（lumbo-sacral orthosis，LSO）
腰骶椎矫形器是用于固定腰骶椎部分，利用多个“三点力作用系统”，限制腰椎的伸展、屈曲、侧屈及旋转运动，并通过增加腹内压，矫正腰椎前凸，减轻腰椎纵向负荷，提高脊柱稳定性。此外，还通过提供本体感觉反馈，提高躯体对腰背部肌肉的控制。主要用于治疗腰、骶椎部位的疾患。根据制作材料的性质，分为软性腰骶矫形器和硬性腰骶矫形器。
（三）胸腰骶矫形器
胸腰骶矫形器（thoratic-lumbo-sacral orthosis，TLSO）是指用于脊柱胸腰骶节段的脊柱矫形器，限制其活动范围，对脊柱起到支撑、保护的作用，并提高脊柱的稳定性。根据制作的材料性质不同，可分为软性胸腰骶矫形器和硬性胸腰骶矫形器。

## Slide 57
三、脊柱侧弯矫形器治疗
（一）概述
2. 脊柱侧弯的分类
（1）非结构性脊柱侧弯：也称代偿性脊柱侧弯，因受伤、痉挛、骨盆不对称、腿长不一等原因形成的弯曲姿势。若导致侧弯的原因被除去，脊柱即可恢复正常。长期存在，发育过程中也可由非结构性的变成结构性侧弯。非结构性脊柱侧弯无内在变化，亦称功能性脊柱侧弯症，具有可逆性，查明原因可以矫正。
（2）结构性脊柱侧弯：主要指脊柱本身的骨骼、韧带、椎间盘及肌肉发生病变引起的弯曲。部分侧弯已经形成，主动无法矫正，是先天脊椎结构不良或后天创伤以致脊椎无法直立。通常需要手术矫正及术后矫形器治疗。
（3）特发性脊柱侧弯：①特发性脊柱侧弯中最常见的一种，约占脊柱侧弯的 80%，其发病原因尚不了解，这类侧弯在青春期女性中比较常见。②特征弯曲通常有主弯曲和次弯曲之分，主弯曲常伴有结构性变化，称为原发性弯曲；次弯曲称为代偿性弯曲或继发性侧弯。

## Slide 58
三、脊柱侧弯矫形器治疗
（一）概述
3. 脊柱侧弯患者的临床检查
（1）一般检查：①问诊：包括患者年龄、性别、发现侧弯的时间、身体发育状况、家族是否有遗传
史、有无过敏史等。②望诊：于站立位，由背面观脊柱偏离正中直线的情况，如双肩是否水平、对称，
有无隆起，枕骨粗隆垂线是否通过臀中沟，肤色状况，胸廓变形程度如乳房、胸廓厚度、呼吸扩张度等；从侧面及矢状面上观察脊柱，是否有颈椎前凸、胸椎后凸、腰椎前凸和骶椎后凸四个生理弯曲。③触诊：椎旁肌是否痉挛、压痛，是否伴有放射痛，棘突及其间隙是否压痛，腰肌外侧触摸深部横突有无压痛，骶髂关节有无压痛、叩击痛；用力下压头顶或双肩时，脊柱是否疼痛或疼痛加重。④动诊：检查 C7 至尾骨尖呈一直线，头竖直为脊柱的中立位，即 0 度。⑤量诊：在前屈后伸时，测量 C7 至 T12 棘突间距，正常时前屈比后伸增加 4～6 cm。

## Slide 59
三、脊柱侧弯矫形器治疗
（一）概述
3. 脊柱侧弯患者的临床检查
（2）X 光片的检查：站立位全脊柱正、侧位影像。照 X 光片时必须强调站立位，不能卧位。若患者不能站立，宜采用坐位像，这样才能反映脊柱侧弯的真实情况。X 像需包括整个脊柱、仰卧位左右弯曲像。
4. 脊柱侧弯的治疗 脊柱侧弯的治疗通常有手术治疗和非手术治疗。非手术治疗常用的有物理治疗，如电刺激疗法，改善气血循环；运动治疗，如体操疗法，对背部肌肉训练，增强肌力，改善脊柱柔韧性；矫形器治疗，起到牵引、矫正及固定作用。
5. 脊柱侧弯矫形器的治疗原则
（1）脊柱侧弯的生物力学改变：①脊柱侧弯伴随椎体向凸侧旋转。②脊柱侧弯导致椎体所受压力不同，导致椎体发育不对称，凹侧椎体受轴向压力大于凸侧，久而久之可使椎体发生楔形变。

## Slide 60
三、脊柱侧弯矫形器治疗
③侧弯导致凹侧肋骨对脊柱的压力向凸侧肋骨的增加，从而使侧弯更加严重。注意凸侧肋骨的矫正，Cobb 角度大于 45° 的侧弯矫正力较大。
（2）脊柱侧弯矫形器的矫治原则：脊柱侧弯矫形器设计是建立在生物力学原理的基础上，运用的是三点力系统，通过改变脊柱、骨盆、胸廓、肩胛带的力学和运动学的特性，达到矫正目的。如在额状面的矫正就是运用可以引起躯干节段运动的压力，作用于侧弯的顶点和端点相应体表部位，同时给予对侧凹陷部位以足够的空间，通过呼吸运动，使其得到伸展，从而实现躯干各节段的平衡运动，改善肌肉和软组织的作用。
（3）脊柱侧弯矫形器适应证：① Cobb 角处于 20°～45° 的中度脊柱侧弯，骨骼发育处于未成熟阶段，脊柱侧弯还处在早期阶段。②跨度长的侧弯，柔韧性好的腰段或胸腰段侧弯矫正效果佳。③婴儿期和少儿期的特发性脊柱侧弯。④脊柱侧弯严重者手术治疗前后使用，达到稳定脊柱的作用。⑤成年脊柱侧弯或其他原因脊柱侧弯患者，可作为辅助治疗手段。

## Slide 61
三、脊柱侧弯矫形器治疗
（4）禁忌证：①脊柱侧弯矫形器的禁忌证 先天性脊柱侧弯：半椎体、椎体融合、肋骨融合、脊柱侧弯超过 45°、神经纤维瘤病、硬脊膜膨出、胸椎前凸、保守治疗无效的患者。②脊柱侧弯矫形器的相对禁忌证 皮肤问题、感觉障碍、炎症、过敏、弯曲范围短、侧弯僵硬、背的后凸不够（平背）、骨骼发育成熟、心理上不能接受、客观环境上不允许、如居住地较偏远不能接受经常性检查、调整与更换矫形器者，各种原因不能长时间穿戴的患儿。
（5）脊柱矫形器的装配原则：全面仔细的临床检查。通过检查，能判断脊柱侧弯的类型、了解脊柱侧弯的严重程度、判断患者的骨骼发育状况、了解脊柱侧弯的可矫正性和生物力学特性等，这些情况能为矫形器设计提供依据。
6. 脊柱侧弯矫形器的常用类型 脊柱侧弯矫形器按其形式可分为颈胸腰骶矫形器（CTLSO）、胸腰骶矫形器（TLSO）、腰骶矫形器（LSO）。

## Slide 62
脊柱后凸是由于肌肉韧带松弛、骨质软化，因久站久坐，在重力的作用下所致的骨骼畸形。脊柱后凸是常见的脊柱畸形。
1. 定义
分为非固定性畸形（如姿势性驼背），因肌肉力弱所致后凸或代偿腰前凸加大的胸后凸畸形；固定性畸形（如休门氏病），强直性脊柱炎（最多见），老年性骨质疏松所致后凸，先天性后方半椎体、结核或创伤等所致畸形。
2. 分类
①椎体环状骨突缺血性坏死，不过研究认为，环状骨突的生长紊乱对椎体的生长或引起楔形变不具有影响作用。②有人推测是由于椎间盘形成结节突入椎体（Schmorl 结节）导致椎间高度降低，使椎体前柱压力增大和椎体的软骨内成骨紊乱，导致椎体前部高度降低而引起椎体楔形变。③还有人提出骨质疏松可能与 Scheuermann 病有关。但至今 Scheuermann 病的病因仍不明确。
3. 病因
四、脊柱后凸矫形器治疗
（一）概述

## Slide 63
三、脊柱侧弯矫形器治疗
（二）脊柱后凸的临床表现
1. 脊柱后凸的一般表现
（1）后凸畸形：呈匀称的圆背畸形。
（2）腰椎前凸：除胸段后凸畸形外，患者还有不同程度的（代偿性）腰椎前凸，对胸段而言，头颈亦相对向前凸出。腰椎过度前凸实际上是患者对胸椎严重后凸弯曲代偿之故。
（3）其他症状：
①神经症状：严重后凸畸形可引起脊髓受压，严重者甚至可有下肢轻瘫。
②腰痛：当病变波及腰椎时，患者常有下腰痛，常见于男性运动员和山区人群，表明本病的发展与恶化是反复创伤和激烈运动的结果。临床检查时，最常见的是胸椎后凸，通常成弧形，俗称圆背畸形，如果在下胸椎和胸腰段后凸，则腰椎代偿性前凸加大。后凸畸形角度过大，俯身伸展试验不能矫正。

## Slide 64
三、脊柱侧弯矫形器治疗
（二）脊柱后凸的临床表现
2. 脊柱后凸的影像学表现 采用 X 线摄片可以初步确诊，其诊断标准为：胸椎至少3 个相邻椎体的楔形变超过 5°，椎体终板不规则，胸椎后凸超过 45°。楔形角度的测量方法是：在患者站立侧位 X 线片上，沿每一个椎体的上下终板划直线，测量交角。胸椎后凸从 T1、T2 至 T12，其顶椎位于 T6 或者 T8；胸腰椎后凸从 T4、T5 到 L4、L5，其顶椎位于 T12、L1。但在常规的侧位 X 线片上通常观察不到上胸椎（T1～T5），如果从T5～T12 直线的交角大于 35° 即可以考虑后凸异常。此外，还应该拍摄高质量的胸部侧位 X 线片，约 30%～35% 的患者在前后位 X 线片上有明显的脊柱侧凸。令患者仰卧于垫枕上，拍过伸位侧位 X 线片，可以确定畸形的结构特性。

## Slide 65
三、脊柱侧弯矫形器治疗
（三）脊柱后凸的治疗
1. 非手术治疗 非手术治疗是早期轻微畸形的主要治疗方法。
（1）青少年不足 50° 的脊柱后凸轻度增加且无进展的证据，可以 4～6 个月摄一次站立侧位 X 线片随访观察，直至生长停止。
（2）单纯的体育锻炼不足以矫正 Scheuermann 病的畸形，但适当的锻炼有助于保持脊柱的柔韧性。
（3）矫形器治疗：在骨骼发育成熟之前进行支具治疗亦可得到满意的疗效，即使对后凸已近 80° 者亦多有效。
2. 手术治疗 有人认为在发育时期支具不能控制的畸形，后凸超过 75°，直立外观畸形明显者应采用手术治疗。

## Slide 66
第五节
坐姿矫形器

## Slide 67
患儿，8 岁，男，脑性瘫痪，痉挛型四肢瘫。可以翻身或爬行移动，但是躯干部位稳定性差，在幼儿园排泄时需要在工作人员的保护或监控下进行。
思考：
根据实际情况，如何改善患儿自己完成排泄行为的可行性和安全性？
案例导入

## Slide 68
一、坐姿矫形器概述
坐姿矫形器属于姿势保持辅助器的范畴，是解决坐位问题的矫形器。姿势保持辅助器大致分为坐位保持辅助器（坐姿矫形器）、卧位保持辅助器、立位保持辅助器三种。首先，在疗育场所或是家庭中使用最频繁、种类最多的是坐位保持辅助器。其次，立位保持辅助器在疗育或教育场所也较多地被使用，市场上销售的成品也不少。然而，卧位保持辅助器通常是针对最重度的儿童使用的。
二、坐姿矫形器适配流程
坐姿矫形器适配性受使用者与坐姿矫形器之间的重力影响，所以需要考虑作用于人体与坐姿装置各个部位的压力、摩擦（接触面的舒适性）及重心平衡等因素，同时涉及身体支撑部位的面积、形状、角度。一旦失去这种平衡或结构的话，就会产生躯干侧倒，或是向前滑落，或是肌肉紧张等问题。为了保证良好的适配性，在平衡获得和压力分散方面需要预先考虑到。

## Slide 69
二、坐姿矫形器适配流程
图3-142 所示为矢状面内观察到的坐姿构成。如图所示的那样，髋关节、膝关节、踝关节分别处于 90° 为基本坐立姿势。对应使用者身体部位装置分别是背部支撑面、座面、小腿支撑面、足部支撑面。实际使用中，根据障碍的状况可以进行各个要素的组合设定，构成整体相位变化的各式各样的姿势。
（一）使用者与坐姿装置的关系（矢状面）

## Slide 70
二、坐姿矫形器适配流程
胸部（躯干）支撑、骨盆支撑等衬垫，是垫放在骨盆带、胸部带与身体间缝隙内的，对于防止身体左右倾斜效果较好。衬垫的形状或尺寸虽然可以根据适配的情况来决定，但是尽可能地最小化（图 3-147）。
（二）支撑部件（衬垫类）

## Slide 71
二、坐姿矫形器适配流程
（三）头颈部的支撑
保持头颈部平衡的合适支撑是姿势保持的重要课题。特别是有重度障碍的患儿或成人，当头部控制不良、有呼吸问题时，为了能够容易呼吸、摄食或嗳气，以及两肩水平位置下控制头颈部，确保呼吸道没有问题，希望通过头颈部的支撑获得轻松呼吸的姿势。另一方面，头部控制良好时，背部支撑面可以低一些，甚至可以考虑不加头颈部支撑。
（四）绑带类
为了确保安全、姿势不易走样、便于控制等，使用绑带维持坐姿矫形器的整体感是有效的。
（五）桌面
桌面主要用于放置常用物品，有时也作为将身体从前方支起的躯干前方支撑装置，有时将其调节到增加上肢支撑能力的高度，以便姿势的自我保持或促进上肢功能提高的装置，有时用其作为引导更加利于活动姿势的辅助产品。

## Slide 72
二、坐姿矫形器适配流程
（六）支撑的方法与支撑量
支撑的方法，从数量上看，由身体上部分的头部、胸部、骨盆 3 个骨骼区域，以及与其相连的颈椎、腰椎 2 个关节部分构成。
（1）支撑骨骼部位的制作：来自软组织的支撑常常防止不了姿势走样的情况较多，所以把颅骨、肋骨、脊柱、骨盆（坐骨）等骨骼部位作为支撑的基础，而不要局限于轮廓（皮肤表面）。
（2）姿势垮塌方向的对策：头部、胸廓、骨盆与脊柱相关联，所以姿势垮塌方向与脊柱结构、肌紧张状态、重力方向有关。也就是说，可以考虑为是脊柱的轴向倒塌因素，以及将骨盆和脊柱作为支点的前后或侧方、旋转方向垮塌因素。
（3）适当的支撑量：虽不能根据使用者的姿势保持能力来决定，但对于接近独立保持能力的使用者而言，微微地支撑即可。

## Slide 73
三、坐姿矫形器临床应用
（一）从重力环境产生过度姿势中摆脱出来
瘫痪患儿一旦出现身体抽缩或是身体直挺情况时，总是被当作异常或是病态的姿势，于是常常简单地判断应付。可是，即便是我们正常人，这种现象也经常见到。
（二）身体中心轴的学习
患有瘫痪的儿童通常容易保持同一姿势，将身体保持在弓形或是之字形的状态。于 是，为了能够应对在限定运动中强有力的姿势变化或活动，结果是不仅没有处理好而且容易发生二次伤害。
对策：
（1）一边允许身体的非对称性，一边适当地坐在、站在、横卧在、依靠在重心线附近，提供容易应对任一方向不同幅度和速度下姿势变化或活动的状况（中心轴和伴有摇晃的身体）。
（2）可以学习身体控制，并且在运动过程中为了缓解紧张，考虑适度的支撑。

## Slide 74
三、坐姿矫形器临床应用
（三）坐位姿势的保持
人主动地与外界联系时，在作业活动场景下通常选择坐立位。可是，当两侧坐骨部分（坐骨结节）功能性地支撑利用困难时，骨盆后倾以寻求骨盆后侧面的支撑，进而使得躯干部位压向背部支撑面，迫使全身僵直代偿稳定以获得平衡。
（四）饮食姿势的保持
饮食在维持生命和得到满足等要素的生活质量（quality of life，QOL）方面占据着大部分，同时也与姿势肌肉紧张、觉醒、呼吸功能关联密切，给被照料者、照料者也极易带来麻烦。
（五）排泄姿势的保持
排泄行为的自立，生理的成熟和社会的学习是基础，身心的放松（副交感神经作用）也很重要。

## Slide 75
三、坐姿矫形器临床应用
（六）更衣姿势的保持
更衣动作的自立与身体影像、身体形式的发育关系较深。同时，也与层次理解等认知方面、对人意识的社会性发育关系密切。进而对称性、非对称性姿势的混合和变换，手臂或腿脚的极端屈伸操作，伴有视觉的障碍，多数都需要帮助。
（七）入浴姿势的保持
沐浴不仅清洁身体而且促进血液循环和新陈代谢，同时，令人身心放松，还有开心的游戏场。可是，对于在浴室、浴缸内坐位姿势难以保持的儿童而言，就很难享受这种愉快的情境。
（八）学习姿势的保持
学校是掌握知识技术、公共道德等内容的培养场所。
（九）小结
人除了休息的时候，大多数都在作对抗重力的活动姿势。

## Slide 76
第六节
矫形器以及其他辅助器具在临床康复中的应用

## Slide 77
临床康复中，有很多人因为各种疾病、受伤而造成的功能障碍，有什么办法改善其功能障碍呢？比如，一个人由于骨折愈合不好导致的假关节、腿长不一致，有什么办法解决？
思考：
重度脑瘫儿童，没有办法保持良好的坐姿，请问如何才能够帮助到他（她）？
案例导入

## Slide 78
一、矫形器以及其他辅助器具在脑瘫康复中的应用
脑性瘫痪是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群，这种症候群是由发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致。脑性瘫痪的运动障碍常伴有感觉、知觉、认知、交流和行为障碍，以及癫痫和继发性肌肉、骨骼问题。患病率约为每1000 活产儿中有 2.0～3.5 个。

## Slide 79
01
02
03
痉挛型四肢瘫
痉挛型双瘫
痉挛型偏瘫
不随意运动型
共济失调型
混合型
04
05
06
二、临床分型

## Slide 80
三、临床分级
目前多采用粗大运动功能分级系统（gross motor function classification system，GMFCS）。GMFCS 是根据脑瘫儿童运动功能受限随年龄变化的规律所设计的一套分级系统，完整的 GMFCS 分级系统将脑瘫患儿分为 5 个年龄组（0～2 岁、2～4 岁、 4～6 岁、6～12 岁、12～18 岁），每个年龄组根据患儿运动功能从高至低分为 5 个级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级）。

## Slide 81
四、脑瘫儿矫形器及辅助器具治疗的目的
（一）预防畸形、矫正畸形
通过力的作用（如常用的三点力原理）预防、矫正肢体的畸形或防止畸形加重。在儿童生长发育阶段，由于各肌群的肌力、肌张力不平衡或姿势异常引起的身体重力的不平衡，进而很容易再引起继发性的骨与关节的畸形。骨关节畸形可分两类：非固定性的和固定的。非固定性的骨关节畸形可以应用手法被动矫正，然后再应用矫形器保持骨关节于功能位。固定的骨关节畸形是因长期的肌力不平衡，姿势异常得不到矫正，肌肉、关节周围软组织挛缩或发育中的骨关节变形引起的。
（二）支撑、保持功能
人体不论为了保持躺、坐，还是站立姿势，都需要考虑两方面的稳定因素：稳定的内在因素和稳定的外在因素。当稳定的内在因素不够时，可以用矫形器作为外在因素通过限制异常运动来保持关节的稳定，加大支撑面积，增加躺、坐、站立姿势的稳定性，也提供了步行中支撑期的支撑稳定性。

## Slide 82
四、脑瘫儿矫形器及辅助器具治疗的目的
（三）抑制肌肉反射性痉挛
通过足底的全面承重，抑制原始反射；通过对高张力肌肉的持续性牵引，控制关节运动，可以减少肌肉的反射性痉挛。
（四）促进运动功能发育
通过对瘫痪肢体的辅助作用，改善坐、站立和步行能力，促进运动发育。
（五）保护功能
如步行不稳的患儿戴用安全帽，避免撞伤头部；使用各种安全带，适当限制肢体活动的范围，减少手足徐动型脑瘫患儿的不自主运动，以免自伤等。
（六）改善整体活动能力
通过矫形器及辅助器具的使用，可以提高患儿的生活自理能力，培养患儿自强自立的精神，塑造坚强的性格等。

## Slide 83
五、脑瘫儿矫形器以及辅助器具治疗前的临床全面评估要点
脑瘫儿的矫形器以及辅助器具治疗是综合性治疗的一部分。脑瘫儿的临床症状十分复杂，其功能障碍、活动能力限制、残余的活动能力的判断是个复杂的工作，特别是脑瘫儿在发育时期，通过综合性康复治疗后（包括矫形器治疗），预测可能改善的功能水平更是相当困难的工作。这一切工作的基础是对脑瘫儿信息的全面收集和仔细的临床评定和分析。
六、脑瘫儿矫形器治疗方法
根据脑瘫儿对于矫形器的需要，参照粗大运动功能分级方法可以将脑瘫儿分为三类：站立前脑瘫儿、站立脑瘫儿、步行脑瘫儿。

## Slide 84
第七节
矫形器在骨科临床康复中的应用

## Slide 85
一、小儿骨科
小儿骨科常见的病种有各种肢体的畸形，比如膝内翻、膝外翻、扁平足、股骨头无菌性坏死（、发育性髋关节发育不良（developmental dysplasia of the hip，DDH）、斜颈等。以上这些，如果没有达到手术指征，均可以用矫形器进行辅助治疗，并且会有良好的效果。发育性髋关节发育不良，及时发现，及时矫形器治疗，可以起到较好效果。矫形器治疗的原则是使髋关节处于屈曲外展位，刺激髋臼的发育。一般来说，出生后 3 个月内及时治疗，成功率可达 90%以上。

## Slide 86
二、关节外科
骨关节炎是一种退行性病变，是由增龄、肥胖、劳损、创伤、关节先天性异常、关节畸形等诸多因素引起的关节软骨退化损伤、关节边缘和软骨下骨反应性增生，又称骨关节病、退行性关节炎、老年性关节炎、增生性关节炎等。临床表现为缓慢发展的关节疼痛、压痛、僵硬、关节肿胀、活动受限和关节畸形等。主要症状为关节疼痛，常发生于晨间，活动后疼痛反而减轻，但如活动过多，疼痛又可加重。另一症状是关节僵硬，常出现在早晨起床时或白天关节长时间保持一定体位后。检查受累关节可见关节肿胀、
压痛，活动时有摩擦感或“咔嗒”声，病情严重者可有肌肉萎缩及关节畸形。

## Slide 87
三、脊柱外科
脊柱外科是骨科的重要部分，各种脊柱的退行病变、畸形、创伤、肿瘤等的诊治都是脊柱外科的范围。矫形器应用于脊柱外科的多个方面，可以用于术后固定、保护，压缩性骨折后的减压，以及脊柱畸形的矫正。

## Slide 88
四、严重骨髓炎后遗症及骨缺损
骨髓炎是指化脓性细菌感染骨髓、骨皮质和骨膜而引起的炎症性疾病，多数由血源性引起，也多由外伤或手术感染引起，多由疖痈或其他病灶的化脓菌毒进入血液而达骨组织。四肢骨两端最易受侵。临床上常见有反复发作，严重影响身心健康和劳动能力。急性骨髓炎起病时高热、局部疼痛，转为慢性骨髓炎时会有溃破、流脓、有死骨或空洞形成。重症患者常危及生命，有时不得不采取截肢的应急办法，致患者终身残疾。骨髓炎是一种骨的感染和破坏，可由需氧或厌氧菌、分枝杆菌及真菌引起。骨髓炎好发于
长骨，儿童最常见部位为血供良好的长骨，如胫骨或股骨的干骺端。
骨髓炎如果没有得到有效治疗，严重时会导致骨缺损、肢体缩短、关节强直等严重后遗症，影响患者的站立、行走能力。通过矫形假肢的安装与适配，可以恢复其承重能力，实现患者的站立与行走功能，极大改善严重骨髓炎后遗症患者的活动能力。

## Slide 89
谢谢观看