## Slide 1
康复工程技术
中南大学出版社

## Slide 2
第四章 步行辅具与轮椅

## Slide 3
目
录
第一章 绪论
第二章 假肢
第三章 矫形器
第四章 步行辅具与轮椅
第五章 沟通与信息辅助器具

## Slide 4
学习目标
1. 熟悉老年人常见手杖、助行器、轮椅等移动辅助器具的种类、结构特点、适应证。
2. 掌握老年人常见手杖、助行器、轮椅等移动辅助器具的使用和维修保养方法。

## Slide 5
第一节
步行辅具

## Slide 6
冯爷爷，77 岁，脑出血恢复期，右中枢性面瘫、右偏瘫、日常生活部分依赖，右上肢无自主运动，右下肢可共同屈、伸，右上肢屈肌张力增高，右下肢踝跖屈肌群肌张力增高，右侧肢体感觉障碍，需密切监视下才敢步行，划圈步态， 步行稳定性较差。
思考：
1. 冯爷爷需要使用哪种步行辅具？
2. 应该如何适配步行辅具？
3. 如何进行步态训练？
案例导入

## Slide 7
一、步行辅具的种类与特点
（一）手杖
用单侧手扶持，分为单脚手杖、多脚手杖、助站手杖和带坐手杖等。适用于有一定平衡能力，一侧手握力好、上肢支撑力强，步态不稳、轻度肢体功能障碍者和体弱者。
1. 单脚手杖 单脚手杖有一个支脚和一个手柄，用单侧手支撑而不支撑前臂，高度可调节。手杖杆类型包括直杆和弯杆（图 4-1），材料分为木质、金属、高分子材料等，可带光源（图 4-2）。适用于下肢功能轻度障碍但上肢支撑能力较强者、平衡能力欠佳者、体弱者。该类型手杖与地面仅有一个接触点，虽使用轻巧，但由于提供的支撑与平衡作用较少，所以多适用于较慢的步伐。要求手有一定握力，有一定平衡能力。

## Slide 8
一、步行辅具的种类与特点
2. 助站手杖 助站手杖有一个支脚和两个手柄，用单侧手支撑而不支撑前臂，使用者可利用中间扶手从坐位到站位（图 4-3）。适用于下肢功能轻度障碍者、坐位转立位困难者。
3. 三脚手杖 三脚手杖有三个支脚和一个手柄，用单侧手支撑而不支撑前臂。支撑面积较单脚手杖大，较单脚手杖稳定（图 4-4）。手杖杆类型分为直杆和弯杆。更适用于平衡能力欠佳而使用单脚手杖不安全者、体弱者。该类型手杖与地面有三个接触点，由于底面积较大，能提供比一般手杖较好的支撑力与稳定性，尤适用于不平路面。

## Slide 9
一、步行辅具的种类与特点
4. 多脚手杖 多脚手杖有四个及其以上个支脚和一个手柄（图 4-5），用单侧手支撑而不支撑前臂。支撑面积较单脚手杖大，较单脚手杖稳定。手杖杆类型分为直杆和弯杆，支撑脚可分为大四脚和小四脚。
5. 带座（座椅）手杖 带座（座椅）手杖有一个或多个支脚及一个可折叠座位的器具，可单侧用辅助行走（图 4-6）。用单侧手支撑的座椅手杖，方便使用者在行走中休息。结合手杖及椅子的功能，用手杖走累时，可改成椅子来坐着休息，但因椅面小，底盘又不够稳，需小心使用，在坐下休息时易采用手柄在前方的骑坐。

## Slide 10
一、步行辅具的种类与特点
（二）肘拐与前臂支撑肘拐
1. 肘拐 肘拐，又叫臂杖、臂拐、前臂拐杖、欧式拐、洛氏拐等，是含有一个或多个支脚、一个手柄和非水平的前臂支撑架或臂套的步行辅助器具（图 4-7）。利用前臂和手共同支撑，分散腕关节压力，不对身体局部产生压迫。
2. 前臂支撑肘拐 前臂支撑肘拐，有一个或多个支脚、一个手柄和水平的前臂支撑架或臂套的器具，利用前臂支撑，辅助行走。由高度可调的垂直套管、带手柄的前臂水平管、前臂垫和前臂固定带组成，手柄角度可以调整，有直柄和弯柄两种（图 4-8、 图 4-9）。

## Slide 11
一、步行辅具的种类与特点
（三）腋拐
腋拐有一个支脚、一个手柄和靠近上身及腋下部位有一个腋托。高度可根据使用者的身高进行调整（图 4-11）。使用时腋托紧靠躯干侧面，利用手柄支撑身体，可单侧或双侧手同时使用。即使双下肢都不能负重者，也能借助双腋拐提高身体平衡性、侧向稳定性，达到行走的目的。双拐同时使用可减轻下肢承重，获得最大支撑力，提高行走的稳定性。腋拐支撑可靠稳定但笨重，材料有木制、铝制和钢制。

## Slide 12
一、步行辅具的种类与特点
（四）框式助行器
框式助行器由框架、支脚杆、支脚和手柄组成，有手柄和多个支脚，没有前臂支撑和轮子。可折叠，高度可调，支脚使用防滑橡胶塞头。支撑面积大、稳定性能好、价格低廉。适用于下肢功能中重度障碍、平衡能力欠佳者。单侧下肢无力或截肢，需要比单臂操作助行器更大支持，如骨关节炎或股骨骨折愈合后；全身或双下肢肌力降低或协调性差，需要独立、稳定站立者，如多发性硬化症或帕金森病；需要广泛支持，以帮助活动和建立自信心，如用于长期卧床或患病的老年人。
1. 普通框式助行器 普通框式助行器（图 4-12）为框架结构，4 个支脚，包括固定式和折叠式两种，具有很高的稳定性能。

## Slide 13
一、步行辅具的种类与特点
2. 交叉步进框式助行器 交叉步进框式助行器（图 4-13）为框架结构，助行器两边装有铰链，可单侧交替推进助行器前移，行进的速度比普通框式助行器快，稳定性稍差。用于上肢肌力稍差，有一定平衡能力者。
3. 助起框式助行器 助起框式助行器（图 4-14）呈阶梯形，有助起扶手和支撑扶手。站起困难者，可借助助起扶手实现从坐位到站位。

## Slide 14
一、步行辅具的种类与特点
（五）轮式助行器
轮式助行器是装有轮子和手柄的助行器具，包括两轮式助行器、三轮式助行器和四轮式助行器，装有椅座、储物筐等辅助装置。使用时，推动助行器前移。适用于老年人，辅助双下肢功能轻度障碍或平衡能力稍差者，双手支撑辅助步行，能保持连续步态。
A
两轮式助行器
B
三轮式助行器
C
四轮式助行器
D
四轮式助行推车

## Slide 15
一、步行辅具的种类与特点
（六）座式助行器
座式助行器是有多个轮子和一个行走时支撑身体的座位或吊带的器具，也可以带前臂支撑架（图 4-19），包括助行自行车。它可辅助双下肢功能中重度障碍且平衡能力差者，双手支撑辅助站立和步行，并可以随时坐下休息。

## Slide 16
一、步行辅具的种类与特点
（七）台式助行器
台式助行器有轮子和（或）支脚、支撑平台或前臂支撑托架，靠双臂或与上身一起向前推进。高度到胸部，使用时将前臂平放于支撑架上，利用助行器带动身体前移，手闸可以用来控制移动速度，辅助站立和步行。其支撑面积大、稳定性能好、易于推动。辅助双下肢功能中重度障碍及上肢功能轻度障碍且平衡能力差者。

## Slide 17
二、步行辅具的选择
（一）步行辅具的尺寸测量
1. 手杖的尺寸 长度合适的手杖，可以让用户行走起来更舒服、更安全，也让用户的手臂、肩膀、背部得到充分锻炼。

## Slide 18
二、步行辅具的选择
2. 前臂拐的尺寸 前臂拐长度是肘关节下 2.5 cm 处至第 5 趾外 15 cm 处的距离，即 图 4-24 中的 A—B 的距离。两边的手握柄的高度要能使肘关节弯曲 20° 至 30°。

## Slide 19
二、步行辅具的选择
3. 腋拐的尺寸 确定腋拐长度（A）可选择为站立位，从腋下 5 cm 处量至第 5 趾外15 cm 的长度；腋托（腋托一般包有海绵）顶部与腋窝的距离应有 5 cm 或三横指，过高会压迫臂丛的血管和神经，过低则不能抵住侧胸壁，失去稳定肩部作用，而且导致走路姿势不佳。

## Slide 20
二、步行辅具的选择
4. 助行器的尺寸 助行器高度的调节：使用助行器首先要根据自己身高和自身状况进行高度调节。身体直立，以肘关节屈曲 20°～30° 的状态手持助行器，使助行器的高度与身体大转子（关节突起部位）保持水平位置。

## Slide 21
二、步行辅具的选择
（二）步行辅助器具的评估报告
单臂操作步行辅具
用户功能及需求评估
1. 用户的功能障碍评估
障碍类别： □视觉障碍 □听觉功（机）能障碍 □平衡机能障碍
□声音或语言功（机）能障碍
□肢体障碍：□上肢（手） □下肢（脚） □躯干 □四肢
□智力障碍 □重要器官失去功能
障碍程度：□无 □轻度 □中度 □重度 □极重度
临床诊断（可多选）：□脑卒中 □脊髓损伤 □脑外伤 □脊髓灰质炎后遗症
□心肺功能疾病 □运动神经元疾病 □下肢骨折或截肢
□关节炎 □肌肉萎缩症 □部分足 □其他
其他评估报告详见书籍

## Slide 22
三、步行辅具的使用
（一）手杖的使用
1. 手杖三点步行 手杖先往前移一步，患侧脚迈出一步，最后是健侧脚向前移（图 4-27）。一般而言，用户比较容易适应这种步态。该步行模式又可分为三种类型：
（1）手杖三点步行后型：健足迈出的步幅较小，健足落地后足尖在患足尖之后。步行稳定性好，恢复早期患者常用此种步行方式。 （2）手杖三点步行并列型：健足落地后足尖与患足尖在一条横线上。 （3）手杖三点步行前型：健足迈出的步幅较大，健足落地后足尖超过患足尖。此种步行稳定性最差。

## Slide 23
三、步行辅具的使用
2. 手杖两点步行 同时伸出手杖和患足并支撑体重，再迈出健足，手杖与患足作为一点，健侧足作为一点，交替支撑体重的步行方式。
3. 利用单只手杖和楼梯扶手上下楼梯 开始时健手扶楼梯扶手，手杖放患侧下肢，利用单只手杖和楼梯扶手上楼梯（图 4-28）。
（1）利用单只手杖和楼梯扶手上楼梯：健手先向前向上移动，健侧下肢迈上一级楼梯，将手杖上移，最后迈上患侧下肢。 （2）利用单只手杖和楼梯扶手下楼梯：健手先向前向下移，手杖下移，患侧下肢下移，健侧下肢下移。

## Slide 24
三、步行辅具的使用
（二）腋拐的使用
当握力、前臂力较弱时，可以使用腋拐或前臂拐。前臂拐的使用方法与腋拐的基本相同，它们可以单用，也可以双用，单用时，步行方法同手杖，双用步行时可以使用四点步、三点步、二点步、摆至步、摆过步等。
四点步方法：左拐—右脚—右拐—左腿，即先伸出左腋，然后迈出右腿，再伸出右腋，最后迈出左腿（图 4-29）。此方法稳定性好，练习难度小，步行速度较慢，适用于双下肢运动功能障碍患者。

## Slide 25
三、步行辅具的使用
（三）助行器的使用
正确姿势：
①行走前先穿好鞋；
②身体站直站稳，双目视前；
③将助行器置于面前，人站框中，左右两边包围保护；
④两手握住助行器的扶手；
⑤将助行器高度调整为：双臂自然下垂时，双肘可以稍弯曲，手柄恰在手腕高度，这样行走时可以降低肩背部负重受力，减少劳损。
使用助行器行走（三点步）：
①助行器置于面前，站立框中，左右两边包围；
②双手持扶手向前移动助行器约一步距离，将助行器四个脚放置地上摆稳；
③双手支撑握住扶手，患腿向前摆动，重心前移；
④稳定后移动正常腿向前一步，可适当落在患腿前方；
⑤重复这些步骤，向前行走（移动：助行器—患腿—健腿）。

## Slide 26
第二节
轮椅

## Slide 27
小李，男性，26 岁。三年前因车祸导致第 10 胸椎（T10）节段完全性脊髓损伤，生活在一个小镇上。他学习电脑技术以后自己非常想做淘宝生意。他与妻子一起参加了评估。很久以前他收到了一辆捐赠的骨科专用轮椅。该轮椅已经生锈且椅座衬垫破烂。每天坐轮椅的时间并不长，很多时间躺在床上，需要靠妻子经常查看是否出现臀部压疮。轮椅前小脚轮又小又单薄，后轮胎非常细且已磨损，轮椅坐着不舒适且推行困难。然而，他现在想自己独立地去批发市场进货，距离大约是 1.5 千米，多是水泥路面。如果依靠妻子帮助，妻子就无法外出工作，家庭经济十分困难。使用方法。
思考：
小李适合选择一个怎样的轮椅？小李需要哪些特殊的轮椅功能与配件？为适应新的轮椅，小李应该进行哪些准备？
案例导入

## Slide 28
A
双手圈驱动轮椅
B
双手摆杆驱动
轮椅
C
单手驱动轮椅
D
手圈动力辅助
轮椅
E
脚驱动轮椅
F
手推把驱动轮椅
G
手推把动力辅助轮椅
一、轮椅的分类
（一）手动轮椅的分类
按照 ISO 9999：2016 的分类，手动轮椅车可分为：

## Slide 29
手动转向电动轮椅
动力转向电动轮椅
机动轮椅车
护理者操控电动轮椅车
爬楼梯电动轮椅
03
04
05
01
02
一、轮椅的分类
（二）电动轮椅的分类
按照 ISO9999：2016 分类，电动轮椅车可分为：

## Slide 30
二、轮椅的结构
（一）手动轮椅的常用部件及其特点
普通手动轮椅一般由轮椅架、车轮、制动装置及坐姿支撑系统（椅座、坐垫、靠背等）组成，还包括抗倾覆装置、手推把等，如图 4-48 所示。

## Slide 31
二、轮椅的结构
1. 手动轮椅车架 车架是轮椅的核心结构，多为薄壁钢管、铝合金管制成，表面镀铬、烤漆或喷塑处理，高档轮椅车架采用钛合金材料或碳纤材料以减轻轮椅重量，轮椅车架材料的特性对比见表 4-3。

## Slide 32
二、轮椅的结构
2. 手动轮椅车轮 车轮包括一对大车轮和一对小脚轮。大轮通常安装于轮椅车左右车架的后方大轮轴套上，是轮椅的主要承重部位，主要作用是驱动轮椅车，其位置靠前轮椅容易推动，位置靠后轮椅后方的稳定性好。
小脚轮为万向轮，安装于前下方两侧小脚轮支架上，主要起到导向和一定的支撑作用。

## Slide 33
二、轮椅的结构
3. 制动装置 驻车制动器可避免轮子的滚动，将轮椅锁住无法转动，但并不避免轮椅的滑动，只是保持轮椅处于静止状态，不用作轮椅行驶时的停车装置。常见凹口式刹车和肘节式刹车，通常考虑施行和松开车轮的锁紧力及刹车力量来进行选择，对与手臂力量或移动范围受到限制的用户来说，延长锁紧机构手柄长度能有效地减小所需锁力。
行驶制动器多采用装在把手上的线闸，使行驶中的轮椅停止或减速，用于护理者防止轮椅的向后滑动或减速。

## Slide 34
二、轮椅的结构
4. 椅座和坐垫 和移动功能一样，所有的轮椅都提供坐姿和体位支撑功能。好的体位支撑对所有用户来说都是十分重要的，特别是对那些脊椎不稳定或可能发生继发性畸形的用户。身体和轮椅的所有接触面提供坐姿和姿势支持功能，轮椅的这些部件可以共同帮助用户保持舒适的、功能性的体位，并提供减压功能。
5. 靠背 不同高度的靠背，适合不同脊柱支撑与平衡能力的用户，靠背的高度还影响着推进轮椅的能力。坐位平衡能力较差的用户需要更高的靠背，以获得比其他人更好的支撑。而对另一些活跃型用户来说，一个高的靠背可能会降低他们推进轮椅的能力。

## Slide 35
二、轮椅的结构
6. 其他支撑部件 用户使用扶手仅作为临时的支撑，在休息时提供对其用户手臂的支撑，而在其他姿势比如推进时，用户的手臂应保持活动自由；扶手亦可以帮助用户进行上下轮椅的转移，并非用来稳定身体的侧向支撑装置。扶手一般高出椅面22.5～25 cm，高度通常可调，在前臂手托下安装角度调节器，使患肢得到多种位置的放置，还可架上搭板，供读书、就餐。扶手可分为长扶手和短扶手，短扶手呈台阶状，前方比后方矮，便于轮椅接近桌子，短扶手亦称书桌型扶手，反向安装时，可作为用户站立时的支撑扶手。

## Slide 36
二、轮椅的结构
（二）电动轮椅的基本结构
电动轮椅基本上可分为底座传动系统、电动控制系统、人机界面和座椅及姿势变换机构四大部分。电动轮椅车组件如图 4-63 所示。
1. 底座传动系统
（1）主动轮位置：不同位置的驱动方式对于回转半径和循迹性有很大影响。
（2）传动方式：电动轮椅车的传动方式有滚筒传动、皮带传动、链传动、齿轮传动、电传动。

## Slide 37
二、轮椅的结构
电动控制系统的组成
控制方式
主要转弯方式
电动控制系统包括输入装置、电流分配器及显示器。输入装置将用户的动作转换成电子信号，并传送至电流分配器，以作为其分配电量的依据。
电动控制系统的控制方式分为比例式输入与非比例式输入两种。比例式输入：依摇杆离中心点距离比例，决定速度大小；依摇杆推离中心点方位，决定行进方向。
主要转弯方式有差速转向和动力转向。差速转向用摇杆指挥控制器驱动并分别调节两个马达的转速，转弯时利用左右两轮的差速以转向，类似手动轮椅转向。
2. 电动控制系统

## Slide 38
二、轮椅的结构
3. 人机界面 人机界面是用户操控轮椅的界面，尽可能利用用户最有效率的身体部位控制电动轮椅车。
01
02
03
指控电动轮椅车
下颏或舌部控制电动轮椅车
呼吸控制的电动轮椅车
传统操纵杆式，使用手或者前臂，特殊情况下可以进行改装。
操纵杆对着用户头部安装，用面颊、下颏部移动操纵杆；舌控开关由四肢麻痹的操纵者用舌、唇、牙齿操纵。
使用空气动力开关侦测轻吸气、重吸气、轻呼气、重呼气 4 种控制指令，来控制相应的继电器。

## Slide 39
平面固定型电动轮椅车
可后仰型电动轮
椅车
可倾斜型电动轮椅车
可站立型电动轮椅车
高度可变型电动轮椅车
03
04
05
01
02
二、轮椅的结构
4. 座椅及姿势变换机构

## Slide 40
三、轮椅服务
（一）轮椅服务的策略
有不同的轮椅供应方法可以满足用户生活圈的需求，不管选择什么样的方法或体系，重要的是提供基本的轮椅服务。
1. 提供与轮椅配套的服务
经过特殊培训后，许多卫生和康复方面的专业人员应能承担起基本轮椅服务的职责。
2. 利用现有的专业人员
通过本地区轮椅服务中心支持的社区组织的网络工作（如康复和保健项目），在社区就可以获得轮椅供应中某些方面的服务。
3. 在社区水平满足用户的需要

## Slide 41
1. 提供与轮椅配套的
服务
2. 利用现有的专业人员
3. 在社区水平满足用户的需要
4. 将轮椅服务整合到现有的卫生或康复服务中
有不同的轮椅供应方法可以满足用户生活圈的需求，不管选择什么样的方法或体系，重要的是提供基本的轮椅服务。
经过特殊培训后，许多卫生和康复方面的专业人员应能承担起基本轮椅服务的职责。
通过本地区轮椅服务中心支持的社区组织的网络工作（如康复和保健项目），在社区就可以获得轮椅供应中某些方面的服务。
轮椅服务中心或部门可以建立在现有的康复服务机构内。
三、轮椅服务
（一）轮椅服务的策略

## Slide 42
  （二）轮椅服务步骤
  轮椅服务通常按照一定的步骤实施，世界卫生组织（WHO）把轮椅服务归纳为如下八个关键步骤，见表。
三、轮椅服务

## Slide 43
（一）轮椅尺寸选择
2. 轮椅座深的确定
5. 轮椅扶手尺寸的确定
3. 轮椅座面相对于脚托（蹬）的高度确定
4. 轮椅座位表面高度的确定
6. 靠背高度的确定
1. 轮椅座宽的确定
四、轮椅尺寸及功能特性选择
（一）轮椅尺寸选择

## Slide 44
四、轮椅尺寸及功能特性选择
（二）手动轮椅的功能特性选择
功能特性是指轮椅针对不同环境下的不同用户如何进行工作。轮椅的功能特性取决于它独特的设计和特征，这些特征会影响到轮椅主要的性能类别和如何进行评估。轮椅设计的目的是让用户参与尽可能多的活动。至少，轮椅应该能使用户采取更积极的生活方式，而对他们的健康和安全不存在任何负面影响。舒适和安全是影响长期用户生活质量的两个重要因素，强度、耐用性和适应性也是轮椅选配时要考虑的问题。轮椅必须足够结实，保证在使用过程中不会发生意外故障；轮椅应当具有尽可能长的使用寿命，并保证尽可能少的维修次数；轮椅应该适合于它们的使用环境，以及使用它们的特定人群。永远不要为了降低成本，而牺牲用户的健康和安全。

## Slide 45
1. 轮椅的稳
定性
2. 轮椅的操
控性
7. 轮椅的质量
6. 轮椅的可
靠性
3. 轮椅的推进效率
4. 轮椅的易于上下转移
5. 轮椅的运
输性
四、轮椅尺寸及功能特性选择

## Slide 46
1
电动轮椅车的速度选择
2
电动轮椅车的越障能力选择
3
电动轮椅车的一次充电最大行程能力
4
电动轮椅车的转向性能选择
6
电动轮椅车的静态稳定性和动态稳定性选择
7
电动轮椅车的制动距离
8
电动轮椅车的安全保护
9
电动轮椅车的
强度
四、轮椅尺寸及功能特性选择
（三）电动轮椅车的功能特性选择
5
电动轮椅车的耐用性 / 疲劳强度选择

## Slide 47
五、轮椅使用操作训练
用户使用操作轮椅的核心内容参见用户、家庭成员和照顾者的培训部分内容。用户在使用轮椅前，要先了解掌握如下安全检查及规范。
（1）外观检查：手轮圈光滑无毛刺，车架对称稳固，扶手、脚踏板平整完好，座位和靠背绷布坚固。 （2）稳定性检查：车轮同时着地，重心稳定，空车推进无跑偏。 （3）安全性检查：车闸、手刹制动快捷有效，手与车架之间无碰撞、无挤压，身体靠在椅背上无后倾翻危险。 （4）功能性检查：轮椅回转灵活，所有可折叠铰链操作轻便、到位，所有功能的调节位置有效、可靠，轮胎气压符合标准。

## Slide 48
五、轮椅使用操作训练
（5）上下轮椅时，确保轮椅的控制器处于关闭状态。 （6）上下轮椅时，不要蹬踏脚踏板。 （7）在他人帮助下，体会轮椅重心的变化对轮椅行进产生的影响，如上下坡或翻越障碍。（8）轮椅在坡面行驶时，要确保正确操作制动。 （9）正确使用轮椅。 （10）特别小心远离明火及点燃的香烟，以免引燃靠背绷带及坐垫。 （11）禁止使用水龙带或高压清洗装置清洗轮椅。 （12）在调节及安装过程中，小心手指，以免受伤。

## Slide 49
五、轮椅使用操作训练
1. 坐姿摆位的维持
（3）良好的上下肢支撑。
（1）乘坐轮椅的姿势
（4）良好的靠背、头部及胸部支撑训练
（2）骨盆的良好支撑
（5）采用减压动作。

## Slide 50
五、轮椅使用操作训练
2. 轮椅操作基本训练 使用轮椅前，用户要进行操纵刹车、拆卸扶手、从地上拾物、用双手翻动脚踏板以及在轮椅上将臀部向前提的训练，并逐步学会在平地上推进轮椅、在斜坡上推进轮椅、转换方向等技术。
3. 轮椅转移动作训练 基本转移技术根据移动方式可分为：站立移动——站定后身体回转移动；坐姿移动——保持坐姿，身体前后或左右移动；抬起移动——借助外力。
4. 推轮椅训练 推轮椅者应眼看前方，先看好路面情况再推动轮椅，推轮椅前应先告知用户，并确认用户的手未放在轮子上，肘部未伸出扶手外；脚放在脚托上；躯干不稳定者已经系好安全带，在推动轮椅中避免脚轮方向与大车轮垂直，以免翻倒。

## Slide 51
六、轮椅的维修保养
（一）手动轮椅使用与养护技巧
（1）检查轮胎是否亏气、漏气。
（2）检查各部位固定螺栓是否松动。
（3）不可快速推动轮椅进行戏耍。
（4）外出旅行应考虑日常易损件备用及相关的工具。
（5）把轮椅装到汽车的行李箱时要水平放置。
1. 使用轮椅外出时应考虑的问题

## Slide 52
1. 载人轮椅
跑偏
2. 行进中发出响声
7. 轮椅轮胎气压减弱
6. 轮椅座位塌陷、变形
3. 两侧制动力不一致
4. 在平地上行驶有颠簸感
5. 轮椅行进吃力
六、轮椅的维修保养
（一）手动轮椅使用与养护技巧
2. 轮椅使用中常见问题及对策

## Slide 53
六、轮椅的维修保养
（一）手动轮椅使用与养护技巧
3. 轮椅的保养
（1）保持车身清洁，放于干燥通风处，防止配件锈蚀，有时候出门免不了沾上泥水，
或者被雨淋湿，注意及时清洗擦拭泥土，并涂上防锈蜡，雨水是有酸性的，如果不及时清理泥水容易使轮椅生锈，最起码从视觉上影响其美观。
（2）轮椅使用前及一个月内，应检查各螺栓是否松动，若有松动，要及时紧固。
（3）轮胎保持气压充足，不能与油、酸性物质接触，以防变质；定期检查轮胎使用状况，及时维修转动部件，定期加注少量润滑油。

## Slide 54
六、轮椅的维修保养
（一）手动轮椅使用与养护技巧
3. 轮椅的保养
（4）坐垫、靠背、脚托等无异常，定期清洁。
（5）确保车闸可靠。
（6）坐垫受压后的恢复良好。

## Slide 55
六、轮椅的维修保养
（1）用户先在平整宽阔的场地上进行练习。
（2）在上下轮椅时，确保轮椅的控制器处于关闭状态。
（3）在上下轮椅时，不要蹬踏脚踏板。
（4）在他人帮助下，体会重心的变化对轮椅行进产生的影响。
（5）轮椅在坡面行驶时，确保正确操作制。
（二）电动轮椅使用与养护技巧
1. 使用安全提示

## Slide 56
六、轮椅的维修保养
（二）电动轮椅使用与养护技巧
2. 使用及养护注意事项
（1）远离明火，以免引燃靠背绷带及坐垫。
A
（2）在不使用控制器时应关闭。
B
（3）确保轮胎状态正常，检查轮胎气压。
C
（4）温度使用范围为 -25℃至 +50℃。
D
（5）不适于在非常滑及非常粗糙的路面上驾驶。
E
（6）在使用升降台搬运轮椅时，必须避免防翻轮与他物缠绕。
F
（7）在升降台或电梯内使用轮椅时，轮椅控制器必须处于关闭状态。
G
（8）在充电过程中，控制器必须处于关闭状态。
H

## Slide 57
六、轮椅的维修保养
（二）电动轮椅使用与养护技巧
2. 使用及养护注意事项
（9）为获得更高的安全性，可选用附件骨盆固定带。
（10）在调节及安装过程中，小心手指，以免受伤。
（11）时常要检查手动刹车是否调整正常，要注意当使用手动刹车时，轮子是否完全静止，并把所有的螺钉及螺丝紧固。
（12）时常检查螺钉及螺丝是否牢靠。
（13）要时常以润滑剂来保养轮椅。

## Slide 58
六、轮椅的维修保养
（14）在搬运电动轮椅时，将控制器严加保护。
（15）要用温水及稀释的肥皂水清洗椅套、皮背靠。
（17）平常请用清水擦拭车体，避免将电动轮椅放置于潮湿的地方及避免敲打控制器。
（18）当控制器受到食物或饮料污染时，请立刻清理干净，使用稀释的清洁液沾布擦拭，避免使用含磨粉或酒精之类的清洁剂。
（16）禁止使用水龙带或高压清洗装置清洗轮椅。
（19）要养成用了即充的习惯，使电池电量保持饱满。

## Slide 59
谢谢观看